## DRAFT-SERTIF
No.Kode Alat :S-10810
3. SPESIFIKASI ALAT |  |  |  |  | SPESIFIKASI STANDAR
| Nama alat | : | Termometer Digital |  | Nama Alat | : | Termometer Digital (PRT)
| Merek / Tipe | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Merek | : | Burn Engr
| No. seri/No.Invt. | : | 210149173 |  | Tipe/Nomor Seri | : | 3925/496170
| Rentang ukur | : | -30~1000 °C |  | Tertelusur | : | SI melalui BSN SNSU
| Skala terkecil | : | 0,01 °C
| Lain-lain | : | 1
| Tanggal Penerimaan | : | 2023-11-07
| Tanggal Pelaksanaan | : | 2023-11-15
| Tempat Pelaksanaan | : | Lab. Kalibrasi Suhu
BBPMGB LEMIGAS
| Metode Kalibrasi | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement
| Kondisi Lingkungan |  |  | Suhu (°C) |  |  | Kelembaban (%)
| Sebelum Kalibrasi | : |  | 22,4± 0,79 |  |  | 56,8± 3,4
| Sesudah Kalibrasi | : |  | 22,4± 0,79 |  |  | 56,8± 3,4
4 | HASIL KALIBRASI :
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
1
|  | -10 |  |  | -0.99444 |  |  | ± | #NAME? | Pakai Regresi ? | Ya
|  | 0 |  |  | -0.59843 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.19687 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.68577 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.74625 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.40017 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.087682 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.96608 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.59843 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.59843 |  |  | ± | #NAME?
2
|  | -10 |  |  | -1.1511 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.60905 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.3333 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.77776 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.63264 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.27286 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.1252 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.57658 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.60905 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.60905 |  |  | ± | #NAME?
| 3 | -10 |  |  | -0.8268 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.69785 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.021964 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 1.0917 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 3.1915 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 3.6769 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 3.4228 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.39304 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
4
|  | -10 |  |  | -0.98282 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.81368 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.12093 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 1.5259 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 4.443 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 5.3032 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 5.3298 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | 1.5788 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.81368 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.81368 |  |  | ± | #NAME?
5
|  | -10 |  |  | -1.1136 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.61419 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.18832 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.46753 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.025903 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | -0.41 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.79935 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.86853 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.61419 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.61419 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
6
|  | -10 |  |  | -0.865 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.42336 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.29205 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.54735 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.15341 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | -0.25791 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.65354 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.92188 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.42336 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.42336 |  |  | ± | #NAME?
7
|  | -10 |  |  | -1.1794 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.5868 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.39771 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.78795 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.36464 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | -0.15938 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.69861 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.2437 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.5868 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.5868 |  |  | ± | #NAME?
8
|  | -10 |  |  | -0.93893 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49431 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.20003 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.40845 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | -0.082073 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | -0.50582 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.8651 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.83985 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49431 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49431 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
9
|  | -10 |  |  | -0.84383 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.47568 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.16881 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.47458 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.34694 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.052037 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.3046 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.92608 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.47568 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.47568 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
-
|  | -10 |  |  | -0.90376 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.73818 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.13148 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 1.4354 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 4.2628 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 5.2445 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 5.5771 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | 3.2117 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.73818 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.73818 |  |  | ± | #NAME?
11
|  | -10 |  |  | -0.91529 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46723 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.3561 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.79758 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.74592 |  |  | ± | #NAME? |  | `
|  | 125 |  |  | 0.35823 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.20038 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.6195 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46723 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46723 |  |  | ± | #NAME?
12
|  | -10 |  |  | -0.92652 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49174 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.36289 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.89941 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 1.0869 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.77236 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 0.2085 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.5982 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49174 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.49174 |  |  | ± | #NAME?
13
|  | -10 |  |  | -0.88122 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46072 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.32258 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.75634 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.74139 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.37579 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.17318 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.655 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46072 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46072 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
14
|  | -10 |  |  | -0.92297 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45546 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.46034 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 1.0321 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 1.2305 |  |  | ± | #NAME? |  | `
|  | 125 |  |  | 0.90039 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 0.31305 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.5466 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45546 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45546 |  |  | ± | #NAME?
-
|  | -10 |  |  | -0.91203 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46274 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.3678 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.82223 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.81277 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.45389 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.071067 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.4092 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46274 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46274 |  |  | ± | #NAME?
16
|  | -10 |  |  | -0.80366 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46865 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.28765 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.90395 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 1.5967 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 1.6132 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 1.3699 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -0.016192 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46865 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.46865 |  |  | ± | #NAME?
17
|  | -10 |  |  | -0.88689 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45017 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.33221 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.72519 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.6061 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.22562 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.28108 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.41 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45017 |  |  | 0 | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.45017 |  |  | 0 | #NAME?
18
|  | -10 |  |  | -1.0588 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.56082 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.34088 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.80986 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.73757 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.34022 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | -0.20198 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.433 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.56082 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.56082 |  |  | ± | #NAME?
| Channel | Pembacaan Alat |  |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian
|  | (°C) |  |  | (°C) |  |  | (°C)
19
|  | -10 |  |  | -0.92828 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.50502 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.32476 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.84338 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 1.0226 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.72101 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 0.18373 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.5223 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.50502 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.50502 |  |  | ± | #NAME?
20
|  | -10 |  |  | -0.75208 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.44201 |  |  | ± | #NAME?
|  | 25 |  |  | 0.19677 |  |  | ± | #NAME?
|  | 50 |  |  | 0.63619 |  |  | ± | #NAME?
|  | 100 |  |  | 0.89449 |  |  | ± | #NAME?
|  | 125 |  |  | 0.70213 |  |  | ± | #NAME?
|  | 150 |  |  | 0.28794 |  |  | ± | #NAME?
|  | 200 |  |  | -1.2284 |  |  | ± | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.44201 |  |  | 0 | #NAME?
|  | 0 |  |  | -0.44201 |  |  | 0 | #NAME?
Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 2
Subkoordinator Sarana Pengujian
Nata Pringgasta, S.T., M.Sc
NIP 197404282005021001
Note on O27: Pilih pengolahan pakai regresi atau tidak

## PERHITUNGAN 1
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Channel | : | 1 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[6 empty] | Lain-lain | : | 1 |  |  |  | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
|  |  |  | BBPMGB LEMIGAS | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.774 | 0.199 | 50.347 | 99.887 | 149.718 | 199.465 | 249.478 | 259.554 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254
|  | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.52 |  | -29.774 | -29.774 | -1.254 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851
|  | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851
|  | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.05 |  | 0.199 | 0.199 | -0.851 | [5 empty] | -28.52 | 1.05 | 50.69 | 100.55 | 150.54 | 199.96 | 249.73 | 259.72 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738
3 | 50 | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.69 |  | 50.347 | 50.347 | -0.343
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.55 |  | 99.887 | 99.887 | -0.663 |  |  |  |  | UD | 0.27442 | 0.27626 | 0.27612 | 0.27648 | 0.27612 | 0.28057 | 0.28057 | 0.27648 | 0.27442 | 0.27442
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 5609089.0491 | 231338.8136 | 232326.1482 | 226019.0782 | 232326.1482 | 47970.0421 | 47970.0421 | 226019.0782 | 5609089.0491 | 5609089.0491
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822 |  |  |  |  | U95 | 0.53784 | 0.54146 | 0.54119 | 0.5419 | 0.54119 | 0.54992 | 0.54992 | 0.5419 | 0.53784 | 0.53784
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
| Rata-rata | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 |  |  |  |  | -28.52 | -1.254 |  | -29.774 |  | ± | 0.53784
|  | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 |  |  |  |  | 1.05 | -0.851 |  | 0.199 |  | ± | 0.54146
|  | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 |  |  |  |  | 50.69 | -0.343 |  | 50.347 |  | ± | 0.54119
| Rata-rata | 199.96 |  | 199.465 | 199.465 | -0.495 |  |  |  |  | 100.55 | -0.663 |  | 99.887 |  | ± | 0.5419
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.54 | -0.822 |  | 149.718 |  | ± | 0.54119
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.96 | -0.495 |  | 199.465 |  | ± | 0.54992
7 | 250 | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252 |  |  |  |  | 249.73 | -0.252 |  | 249.478 |  | ± | 0.54992
|  | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252 |  |  |  |  | 259.72 | -0.166 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252
| Rata-rata | 249.73 |  | 249.478 | 249.478 | -0.252 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166
|  | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166
|  | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166
|  | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166
| Rata-rata | 259.72 |  | 259.554 | 259.554 | -0.166
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
Note on C2: Pilih satuan termometer yg dikalibrasi

## REGRESI 1
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.254 | -28.52 | 813.3904 | -23197.8942 | 661603.9428 | -18868944.449 | 538142295.6856 | -15347818272.9522 | 437719777144.5959 | -1.2484e+13 | 3.5604e+14
2 | -0.851 | 1.05 | 1.1025 | 1.1576 | 1.2155 | 1.2763 | 1.3401 | 1.4071 | 1.4775 | 1.5513 | 1.6289 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.343 | 50.69 | 2569.4761 | 130246.7435 | 6602207.4285 | 334665894.5492 | 16964214194.6992 | 859916017529.3041 | 4.3589e+13 | 2.2095e+15 | 1.12e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.663 | 100.55 | 10110.3025 | 1016590.9164 | 102218216.6415 | 10278041683.3035 | 1.0335e+12 | 1.0391e+14 | 10448563813369904 | 1.0506e+18 | 1.0564e+20
5 | -0.822 | 150.54 | 22662.2916 | 3411581.3775 | 513579460.5634 | 77314251993.2188 | 1.1639e+13 | 1.7521e+15 | 2.6376e+17 | 3.9707e+19 | 5.9775e+21 | orde 3 |  |  | -11.1028
6 | -0.495 | 199.96 | 39984.0016 | 7995200.9599 | 1598720383.9488 | 319680127974.4026 | 6.3923e+13 | 12782090748416720 | 2.5559e+18 | 5.1108e+20 | 1.022e+23 |  |  |  | -11.1028
7 | -0.252 | 249.73 | 62365.0729 | 15574429.6553 | 3889402317.8223 | 971300440829.7656 | 2.4256e+14 | 60575222800150448 | 1.5127e+19 | 3.7778e+21 | 9.4342e+23 |  |  |  | -11.1028
8 | -0.166 | 259.72 | 67454.4784 | 17519277.13 | 4550106656.2161 | 1.1818e+12 | 306925071159423 | 79714579481525344 | 2.0703e+19 | 5.3771e+21 | 1.3965e+24 |  |  |  | -11.1028
9 | [14 empty] | -11.1028
10 | [14 empty] | -11.1028
11 | [14 empty] | -11.1028
12 | [14 empty] | -11.1028
13 | [14 empty] | -11.1028
14 | [14 empty] | -11.1028
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.99444
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.59843
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.19687
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.68577
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.74625
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.40017
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.087682
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.96608
26 | [14 empty] | -0.59843
27 | [14 empty] | -0.59843
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.96843 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.93786
| Adjusted R Square | 0.85501 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.2738 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.59843 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.037513 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00021514 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 4 | (UUT)2: 3.3945; (UUT)3: 0.84861; (UUT)4: 11.3195; (UUT)5: 0.037282 |  | D = | -6.0231e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 3 | (UUT)2: 0.22491; (UUT)3: 0.074969 |  | E | 3.4712e-09
| Total | 7 | (UUT)2: 3.6194 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.59843 | 0.16969 | -3.5267 | 0.038732 | -1.1385 | -0.058409 | -1.1385 | -0.058409 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.037513 | 0.014437 | 2.5984 | 0.080488 | -0.008432 | 0.083458 | -0.008432 | 0.083458 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00021514 | 0.00041641 | -0.51666 | 0.64107 | -0.0015403 | 0.0011101 | -0.0015403 | 0.0011101 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -6.0231e-07 | 3.6974e-06 | -0.1629 | 0.88095 | -1.2369e-05 | 1.1165e-05 | -1.2369e-05 | 1.1165e-05
| X Variable 4 | 3.4712e-09 | 9.8363e-09 | 0.3529 | 0.74751 | -2.7832e-08 | 3.4775e-08 | -2.7832e-08 | 3.4775e-08
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 2
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 2 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.782 | 0.198 | 50.35 | 99.888 | 149.718 | 199.466 | 249.479 | 259.555 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282
|  | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.5 |  | -29.782 | -29.782 | -1.282 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842
|  | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842
|  | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.04 |  | 0.198 | 0.198 | -0.842 | [5 empty] | -28.5 | 1.04 | 50.67 | 100.49 | 150.54 | 199.6 | 249.31 | 259.47 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 1.2413e-16 |  |  |  |  | Urep | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 5.5511e-17 |  |  |  |  | Uip | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529
3 | 50 | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.67 |  | 50.35 | 50.35 | -0.32
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.49 |  | 99.888 | 99.888 | -0.602 |  |  |  |  | UD | 0.42569 | 0.42688 | 0.42679 | 0.42703 | 0.42679 | 0.42968 | 0.42968 | 0.42703 | 0.42569 | 0.42569
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 32393777.7192 | 1318729.6076 | 1325871.6542 | 1285960.7824 | 1325871.6542 | 263867.6856 | 263867.6856 | 1285960.7824 | 32393777.7192 | 32393777.7192
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822 |  |  |  |  | U95 | 0.83433 | 0.83667 | 0.8365 | 0.83695 | 0.8365 | 0.84216 | 0.84216 | 0.83695 | 0.83433 | 0.83433
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
|  | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
| Rata-rata | 150.54 |  | 149.718 | 149.718 | -0.822
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 |  |  |  |  | -28.5 | -1.282 |  | -29.782 |  | ± | 0.83433
|  | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 |  |  |  |  | 1.04 | -0.842 |  | 0.198 |  | ± | 0.83667
|  | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 |  |  |  |  | 50.67 | -0.32 |  | 50.35 |  | ± | 0.8365
| Rata-rata | 199.6 |  | 199.466 | 199.466 | -0.134 |  |  |  |  | 100.49 | -0.602 |  | 99.888 |  | ± | 0.83695
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.54 | -0.822 |  | 149.718 |  | ± | 0.8365
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.6 | -0.134 |  | 199.466 |  | ± | 0.84216
7 | 250 | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169 |  |  |  |  | 249.31 | 0.169 |  | 249.479 |  | ± | 0.84216
|  | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169 |  |  |  |  | 259.47 | 0.085 |  | 259.555 |  | ± | 1.8
|  | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169
| Rata-rata | 249.31 |  | 249.479 | 249.479 | 0.169 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085
|  | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085
|  | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085
|  | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085
| Rata-rata | 259.47 |  | 259.555 | 259.555 | 0.085
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 2
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.282 | -28.5 | 812.25 | -23149.125 | 659750.0625 | -18802876.7812 | 535881988.2656 | -15272636665.5703 | 435270144968.7539 | -1.2405e+13 | 3.5355e+14
2 | -0.842 | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.32 | 50.67 | 2567.4489 | 130092.6358 | 6591793.8541 | 334006194.5878 | 16924093879.7646 | 857543836887.672 | 4.3452e+13 | 2.2017e+15 | 1.1156e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.602 | 100.49 | 10098.2401 | 1014772.1476 | 101974453.1172 | 10247412793.7523 | 1.0298e+12 | 103480834795122 | 10398789088561810 | 1.045e+18 | 1.0501e+20
5 | -0.822 | 150.54 | 22662.2916 | 3411581.3775 | 513579460.5634 | 77314251993.2188 | 1.1639e+13 | 1.7521e+15 | 2.6376e+17 | 3.9707e+19 | 5.9775e+21 | orde 3 | 0 |  | -11.1028
6 | -0.134 | 199.6 | 39840.16 | 7952095.936 | 1587238348.8256 | 316812774425.5897 | 6.3236e+13 | 12621871623159400 | 2.5193e+18 | 5.0286e+20 | 1.0037e+23 |  | 0 |  | -11.1028
7 | 0.169 | 249.31 | 62155.4761 | 15495981.7465 | 3863303209.2177 | 963160123090.0576 | 2.4013e+14 | 59865676011197136 | 1.4925e+19 | 3.721e+21 | 9.2768e+23 |  | 0 |  | -11.1028
8 | 0.085 | 259.47 | 67324.6809 | 17468734.9531 | 4532612658.2868 | 1.1761e+12 | 3.0516e+14 | 79179009172782896 | 2.0545e+19 | 5.3307e+21 | 1.3832e+24 |  | 0 |  | -11.1028
9 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
10 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
11 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
12 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
13 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
14 | [12 empty] | 0 |  | -11.1028
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -1.1511
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.60905
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.3333
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.77776
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.63264
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.27286
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.1252
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.57658
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.60905
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.60905
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.89876 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.80777
| Adjusted R Square | 0.66361 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.42529 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.60905 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.049183 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00049022 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 3.0403; (UUT)3: 1.0134; (UUT)4: 5.603; (UUT)5: 0.06467 |  | D = | 1.2256e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.7235; (UUT)3: 0.18088 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 3.7638 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.60905 | 0.25635 | -2.3758 | 0.076337 | -1.3208 | 0.10271 | -1.3208 | 0.10271 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.049183 | 0.014742 | 3.3364 | 0.028933 | 0.0082543 | 0.090112 | 0.0082543 | 0.090112 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00049022 | 0.00019521 | -2.5112 | 0.06597 | -0.0010322 | 5.1772e-05 | -0.0010322 | 5.1772e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.2256e-06 | 6.5535e-07 | 1.8702 | 0.13481 | -5.9393e-07 | 3.0451e-06 | -5.9393e-07 | 3.0451e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 3
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 3 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.78 | 0.198 | 50.346 | 99.888 | 149.719 | 199.465 | 249.478 | 259.554 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12
|  | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.66 |  | -29.78 | -29.78 | -1.12 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982
|  | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982
|  | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.18 |  | 0.198 | 0.198 | -0.982 | [5 empty] | -28.66 | 1.18 | 50.69 | 100.55 | 150.56 | 199.85 | 249.71 | 259.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904
3 | 50 | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.69 |  | 50.346 | 50.346 | -0.344
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.55 |  | 99.888 | 99.888 | -0.662 |  |  |  |  | UD | 0.37948 | 0.38082 | 0.38072 | 0.38098 | 0.38072 | 0.38395 | 0.38395 | 0.38098 | 0.37948 | 0.37948
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 20482128.0127 | 835259.5844 | 839606.0742 | 814789.8786 | 839606.0742 | 168239.1163 | 168239.1163 | 814789.8786 | 20482128.0127 | 20482128.0127
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841
|  | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841 |  |  |  |  | U95 | 0.74377 | 0.74639 | 0.74619 | 0.74671 | 0.74619 | 0.75254 | 0.75254 | 0.74671 | 0.74377 | 0.74377
|  | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841
|  | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841
|  | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841
| Rata-rata | 150.56 |  | 149.719 | 149.719 | -0.841
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 |  |  |  |  | -28.66 | -1.12 |  | -29.78 |  | ± | 0.74377
|  | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 |  |  |  |  | 1.18 | -0.982 |  | 0.198 |  | ± | 0.74639
|  | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 |  |  |  |  | 50.69 | -0.344 |  | 50.346 |  | ± | 0.74619
| Rata-rata | 199.85 |  | 199.465 | 199.465 | -0.385 |  |  |  |  | 100.55 | -0.662 |  | 99.888 |  | ± | 0.74671
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.56 | -0.841 |  | 149.719 |  | ± | 0.74619
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.85 | -0.385 |  | 199.465 |  | ± | 0.75254
7 | 250 | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232 |  |  |  |  | 249.71 | -0.232 |  | 249.478 |  | ± | 0.75254
|  | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232 |  |  |  |  | 259.75 | -0.196 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232
| Rata-rata | 249.71 |  | 249.478 | 249.478 | -0.232 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196
|  | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196
|  | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196
|  | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196
| Rata-rata | 259.75 |  | 259.554 | 259.554 | -0.196
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 3
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.12 | -28.66 | 821.3956 | -23541.1979 | 674690.7317 | -19336636.3705 | 554187998.3786 | -15883028033.5317 | 455207583441.0182 | -1.3046e+13 | 3.7391e+14
2 | -0.982 | 1.18 | 1.3924 | 1.643 | 1.9388 | 2.2878 | 2.6996 | 3.1855 | 3.7589 | 4.4355 | 5.2338 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.344 | 50.69 | 2569.4761 | 130246.7435 | 6602207.4285 | 334665894.5492 | 16964214194.6992 | 859916017529.3041 | 4.3589e+13 | 2.2095e+15 | 1.12e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.662 | 100.55 | 10110.3025 | 1016590.9164 | 102218216.6415 | 10278041683.3035 | 1.0335e+12 | 1.0391e+14 | 10448563813369904 | 1.0506e+18 | 1.0564e+20
5 | -0.841 | 150.56 | 22668.3136 | 3412941.2956 | 513852441.4679 | 77365623587.4138 | 1.1648e+13 | 1.7537e+15 | 2.6404e+17 | 3.9755e+19 | 5.9854e+21 | orde 3
6 | -0.385 | 199.85 | 39940.0225 | 7982013.4966 | 1595205397.3005 | 318801798650.5062 | 6.3713e+13 | 12732951011141684 | 2.5447e+18 | 5.0855e+20 | 1.0163e+23
7 | -0.232 | 249.71 | 62355.0841 | 15570688.0506 | 3888156513.1181 | 970911562890.7137 | 2.4245e+14 | 60541272157712880 | 1.5118e+19 | 3.7751e+21 | 9.4267e+23
8 | -0.196 | 259.75 | 67470.0625 | 17525348.7344 | 4552209333.7539 | 1.1824e+12 | 3.0714e+14 | 79779056085914080 | 2.0723e+19 | 5.3827e+21 | 1.3982e+24
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.8268
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.69785
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.021964
21 | [12 empty] | 50 |  | 1.0917
22 | [12 empty] | 100 |  | 3.1915
23 | [12 empty] | 125 |  | 3.6769
24 | [12 empty] | 150 |  | 3.4228
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.39304
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.69785
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.69785
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98934 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9788
| Adjusted R Square | 0.9629 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.37904 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.69785 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.018163 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | 0.0004978 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 26.5351; (UUT)3: 8.845; (UUT)4: 61.5644; (UUT)5: 0.0008366 |  | D = | -2.905e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.57469; (UUT)3: 0.14367 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 27.1098 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.69785 | 0.22816 | -3.0586 | 0.037711 | -1.3313 | -0.064374 | -1.3313 | -0.064374 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.018163 | 0.013155 | 1.3807 | 0.23949 | -0.01836 | 0.054687 | -0.01836 | 0.054687 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | 0.0004978 | 0.0001761 | 2.8268 | 0.047497 | 8.8731e-06 | 0.00098673 | 8.8731e-06 | 0.00098673 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -2.905e-06 | 5.9313e-07 | -4.8977 | 0.0080572 | -4.5518e-06 | -1.2582e-06 | -4.5518e-06 | -1.2582e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 4
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 4 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.804 | 0.2 | 50.35 | 99.886 | 149.718 | 199.464 | 249.477 | 259.554 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994
|  | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -26.81 |  | -29.804 | -29.804 | -2.994 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41
|  | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41
|  | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 6.61 |  | 0.2 | 0.2 | -6.41 | [5 empty] | -26.81 | 6.61 | 50.65 | 100.5 | 149.35 | 199.36 | 249.19 | 259.21 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 9.9301e-16 |  |  |  |  | Urep | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 4.4409e-16 |  |  |  |  | Uip | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558 | 0.84558
3 | 50 | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.65 |  | 50.35 | 50.35 | -0.3
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.5 |  | 99.886 | 99.886 | -0.614 |  |  |  |  | UD | 0.84578 | 0.84638 | 0.84633 | 0.84645 | 0.84633 | 0.8478 | 0.8478 | 0.84645 | 0.84578 | 0.84578
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 482049574.5257 | 20341050.0728 | 20463531.1804 | 19816312.4301 | 20463531.1804 | 3997675.969 | 3997675.969 | 19816312.4301 | 482049574.5257 | 482049574.5257
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368
|  | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368 |  |  |  |  | U95 | 1.6577 | 1.6589 | 1.6588 | 1.659 | 1.6588 | 1.6616 | 1.6616 | 1.659 | 1.6577 | 1.6577
|  | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368
|  | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368
|  | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368
| Rata-rata | 149.35 |  | 149.718 | 149.718 | 0.368
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 |  |  |  |  | -26.81 | -2.994 |  | -29.804 |  | ± | 1.6577
|  | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 |  |  |  |  | 6.61 | -6.41 |  | 0.2 |  | ± | 1.6589
|  | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 |  |  |  |  | 50.65 | -0.3 |  | 50.35 |  | ± | 1.6588
| Rata-rata | 199.36 |  | 199.464 | 199.464 | 0.104 |  |  |  |  | 100.5 | -0.614 |  | 99.886 |  | ± | 1.659
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 149.35 | 0.368 |  | 149.718 |  | ± | 1.6588
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.36 | 0.104 |  | 199.464 |  | ± | 1.6616
7 | 250 | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287 |  |  |  |  | 249.19 | 0.287 |  | 249.477 |  | ± | 1.6616
|  | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287 |  |  |  |  | 259.21 | 0.344 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287
| Rata-rata | 249.19 |  | 249.477 | 249.477 | 0.287 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344
|  | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344
|  | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344
|  | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344
| Rata-rata | 259.21 |  | 259.554 | 259.554 | 0.344
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 4
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -2.994 | -26.81 | 718.7761 | -19270.3872 | 516639.0819 | -13851093.7866 | 371347824.4181 | -9955835172.6491 | 266915940978.7231 | -7.156e+12 | 1.9185e+14
2 | -6.41 | 6.61 | 43.6921 | 288.8048 | 1908.9996 | 12618.4874 | 83408.2015 | 551328.2121 | 3644279.482 | 24088687.376 | 159226223.5556 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.3 | 50.65 | 2565.4225 | 129938.6496 | 6581392.6035 | 333347535.3676 | 16884052666.3685 | 855177267551.5648 | 4.3315e+13 | 2.1939e+15 | 1.1112e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.614 | 100.5 | 10100.25 | 1015075.125 | 102015050.0625 | 10252512531.2812 | 1.0304e+12 | 1.0355e+14 | 10407070439254382 | 1.0459e+18 | 1.0511e+20
5 | 0.368 | 149.35 | 22305.4225 | 3331314.8504 | 497531872.9035 | 74306385218.1386 | 1.1098e+13 | 1.6574e+15 | 2.4754e+17 | 3.697e+19 | 5.5214e+21 | orde 3
6 | 0.104 | 199.36 | 39744.4096 | 7923445.4979 | 1579618094.4526 | 314912663310.0649 | 6.2781e+13 | 12516017878822112 | 2.4952e+18 | 4.9744e+20 | 9.917e+22
7 | 0.287 | 249.19 | 62095.6561 | 15473616.5436 | 3855870506.4895 | 960844371512.1104 | 2.3943e+14 | 59664261659036640 | 1.4868e+19 | 3.7049e+21 | 9.2322e+23
8 | 0.344 | 259.21 | 67189.8241 | 17416274.305 | 4514472462.5889 | 1.1702e+12 | 3.0333e+14 | 78625290750641728 | 2.038e+19 | 5.2828e+21 | 1.3694e+24
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.98282
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.81368
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.12093
21 | [12 empty] | 50 |  | 1.5259
22 | [12 empty] | 100 |  | 4.443
23 | [12 empty] | 125 |  | 5.3032
24 | [12 empty] | 150 |  | 5.3298
25 | [12 empty] | 200 |  | 1.5788
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.81368
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.81368
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.97074 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.94233
| Adjusted R Square | 0.89909 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.84558 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.81368 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.023632 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | 0.00063705 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 46.7367; (UUT)3: 15.5789; (UUT)4: 21.7885; (UUT)5: 0.0061138 |  | D = | -3.477e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 2.86; (UUT)3: 0.71501 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 49.5968 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.81368 | 0.50943 | -1.5973 | 0.18545 | -2.2281 | 0.60071 | -2.2281 | 0.60071 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.023632 | 0.029513 | 0.80071 | 0.46816 | -0.05831 | 0.10557 | -0.05831 | 0.10557 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | 0.00063705 | 0.00040092 | 1.589 | 0.18727 | -0.00047608 | 0.0017502 | -0.00047608 | 0.0017502 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -3.477e-06 | 1.3701e-06 | -2.5377 | 0.064137 | -7.281e-06 | 3.2711e-07 | -7.281e-06 | 3.2711e-07
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 5
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 5 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.7786 | 0.201 | 50.35 | 99.886 | 149.719 | 199.466 | 249.479 | 259.556 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -26.88 |  | -29.779 | -29.779 | -2.899 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -26.88 |  | -29.779 | -29.779 | -2.899
|  | -26.88 |  | -29.779 | -29.779 | -2.899 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -26.88 |  | -29.778 | -29.778 | -2.898 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -26.88 |  | -29.778 | -29.778 | -2.898 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -26.88 |  | -29.7786 | -29.7786 | -2.8986 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669
|  | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669
|  | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 3.87 |  | 0.201 | 0.201 | -3.669 | [5 empty] | -26.88 | 3.87 | 50.72 | 100.56 | 150.5 | 199.88 | 249.69 | 259.79 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 4.9651e-16 |  |  |  |  | Urep | 0.00024495 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 2.2204e-16 |  |  |  |  | Uip | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736 | 0.26736
3 | 50 | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.72 |  | 50.35 | 50.35 | -0.37
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.56 |  | 99.886 | 99.886 | -0.674 |  |  |  |  | UD | 0.26799 | 0.26987 | 0.26973 | 0.2701 | 0.26973 | 0.27428 | 0.27428 | 0.2701 | 0.26799 | 0.26799
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 5101831.7205 | 210679.2186 | 211558.4504 | 205866.7841 | 211558.4504 | 43813.6821 | 43813.6821 | 205866.7841 | 5101827.7377 | 5101827.7377
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781
|  | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781 |  |  |  |  | U95 | 0.52524 | 0.52894 | 0.52867 | 0.5294 | 0.52867 | 0.5376 | 0.5376 | 0.5294 | 0.52524 | 0.52524
|  | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781
|  | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781
|  | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781
| Rata-rata | 150.5 |  | 149.719 | 149.719 | -0.781
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 |  |  |  |  | -26.88 | -2.8986 |  | -29.7786 |  | ± | 0.52524
|  | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 |  |  |  |  | 3.87 | -3.669 |  | 0.201 |  | ± | 0.52894
|  | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 |  |  |  |  | 50.72 | -0.37 |  | 50.35 |  | ± | 0.52867
| Rata-rata | 199.88 |  | 199.466 | 199.466 | -0.414 |  |  |  |  | 100.56 | -0.674 |  | 99.886 |  | ± | 0.5294
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.5 | -0.781 |  | 149.719 |  | ± | 0.52867
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.88 | -0.414 |  | 199.466 |  | ± | 0.5376
7 | 250 | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211 |  |  |  |  | 249.69 | -0.211 |  | 249.479 |  | ± | 0.5376
|  | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211 |  |  |  |  | 259.79 | -0.234 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211
| Rata-rata | 249.69 |  | 249.479 | 249.479 | -0.211 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234
|  | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234
|  | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234
|  | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234
| Rata-rata | 259.79 |  | 259.556 | 259.556 | -0.234
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 5
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -2.8986 | -26.88 | 722.5344 | -19421.7247 | 522055.9592 | -14032864.1828 | 377203389.235 | -10139227102.6361 | 272542424518.8582 | -7.3259e+12 | 1.9692e+14
2 | -3.669 | 3.87 | 14.9769 | 57.9606 | 224.3075 | 868.0702 | 3359.4315 | 13000.9999 | 50313.8696 | 194714.6755 | 753545.7941 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.37 | 50.72 | 2572.5184 | 130478.1332 | 6617850.9183 | 335657398.5781 | 17024543255.8828 | 863484833938.3777 | 4.3796e+13 | 2221330623427421 | 1.1267e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.674 | 100.56 | 10112.3136 | 1016894.2556 | 102258886.3447 | 10283153610.8276 | 1.0341e+12 | 1.0399e+14 | 10456879836467472 | 1.0515e+18 | 1.0574e+20
5 | -0.781 | 150.5 | 22650.25 | 3408862.625 | 513033825.0625 | 77211590671.9062 | 1.162e+13 | 1.7489e+15 | 2.632e+17 | 3.9612e+19 | 5.9616e+21 | orde 3
6 | -0.414 | 199.88 | 39952.0144 | 7985608.6383 | 1596163454.6178 | 319041151309.0073 | 6.377e+13 | 12746336671290040 | 2.5477e+18 | 5.0924e+20 | 1.0179e+23
7 | -0.211 | 249.69 | 62345.0961 | 15566947.0452 | 3886911007.7182 | 970522809517.1663 | 2.4233e+14 | 60507337826589720 | 1.5108e+19 | 3.7723e+21 | 9.4191e+23
8 | -0.234 | 259.79 | 67490.8441 | 17533446.3887 | 4555014037.3305 | 1.1833e+12 | 3.0742e+14 | 79865094423488064 | 2.0748e+19 | 5.3902e+21 | 1.4003e+24
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -1.1136
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.61419
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.18832
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.46753
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.025903
23 | [12 empty] | 125 |  | -0.41
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.79935
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.86853
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.61419
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.61419
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.93839 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.88057
| Adjusted R Square | 0.791 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.26736 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.61419 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.044466 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00053261 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 2.1082; (UUT)3: 0.70274; (UUT)4: 9.8311; (UUT)5: 0.025653 |  | D = | 1.5196e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.28593; (UUT)3: 0.071482 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 2.3942 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.61419 | 0.16127 | -3.8085 | 0.018964 | -1.0619 | -0.16644 | -1.0619 | -0.16644 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.044466 | 0.0092873 | 4.7878 | 0.0087255 | 0.01868 | 0.070252 | 0.01868 | 0.070252 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00053261 | 0.00012262 | -4.3438 | 0.012217 | -0.00087305 | -0.00019218 | -0.00087305 | -0.00019218 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.5196e-06 | 4.1075e-07 | 3.6996 | 0.020843 | 3.7919e-07 | 2.6601e-06 | 3.7919e-07 | 2.6601e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 6
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 6 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.188 | 50.347 | 99.884 | 149.717 | 199.467 | 249.479 | 259.557 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522
|  | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.71 |  | 0.188 | 0.188 | -0.522 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133
|  | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133
|  | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.48 |  | 50.347 | 50.347 | -0.133 | [5 empty] | 0.71 | 50.48 | 100.07 | 149.92 | 199.62 | 249.61 | 259.66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042
3 | 100 | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.07 |  | 99.884 | 99.884 | -0.186
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.92 |  | 149.717 | 149.717 | -0.203 |  |  |  |  | UD | 0.36246 | 0.36228 | 0.36218 | 0.36246 | 0.36218 | 0.36558 | 0.36558 | #DIV/0! | 0.36088 | 0.36088
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 667510.8158 | 684157.0866 | 687642.661 | 667510.8158 | 687642.661 | 138273.4045 | 138273.4045 | #DIV/0! | 16757990.2607 | 16757990.2607
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | #DIV/0! | 1.96 | 1.96
5 | 200 | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153
|  | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153 |  |  |  |  | U95 | 0.7104 | 0.71006 | 0.70986 | 0.7104 | 0.70986 | 0.71653 | 0.71653 | #DIV/0! | 0.70731 | 0.70731
|  | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153
|  | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153
|  | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153
| Rata-rata | 199.62 |  | 199.467 | 199.467 | -0.153
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 |  |  |  |  | 0.71 | -0.522 |  | 0.188 |  | ± | 0.7104
|  | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 |  |  |  |  | 50.48 | -0.133 |  | 50.347 |  | ± | 0.71006
|  | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 |  |  |  |  | 100.07 | -0.186 |  | 99.884 |  | ± | 0.70986
| Rata-rata | 249.61 |  | 249.479 | 249.479 | -0.131 |  |  |  |  | 149.92 | -0.203 |  | 149.717 |  | ± | 0.7104
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.62 | -0.153 |  | 199.467 |  | ± | 0.70986
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.61 | -0.131 |  | 249.479 |  | ± | 0.71653
7 | 260 | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103 |  |  |  |  | 259.66 | -0.103 |  | 259.557 |  | ± | 1.8
|  | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103
| Rata-rata | 259.66 |  | 259.557 | 259.557 | -0.103 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 6
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.522 | 0.71 | 0.5041 | 0.35791 | 0.25412 | 0.18042 | 0.1281 | 0.090951 | 0.064575 | 0.045849 | 0.032552
2 | -0.133 | 50.48 | 2548.2304 | 128634.6706 | 6493478.1715 | 327790778.0965 | 16546878478.3123 | 835286425585.2069 | 4.2165e+13 | 2.1285e+15 | 1.0745e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.186 | 100.07 | 10014.0049 | 1002101.4703 | 100280294.1372 | 10035049034.312 | 1.0042e+12 | 1.0049e+14 | 10056137392248156 | 1.0063e+18 | 1.007e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.203 | 149.92 | 22476.0064 | 3369602.8795 | 505170863.6928 | 75735215884.8307 | 1.1354e+13 | 1.7022e+15 | 2.552e+17 | 3.8259e+19 | 5.7358e+21
5 | -0.153 | 199.62 | 39848.1444 | 7954486.5851 | 1587874612.1233 | 316971530072.0435 | 6.3274e+13 | 12630727300999734 | 2.5213e+18 | 5.0331e+20 | 1.0047e+23 | orde 3
6 | -0.131 | 249.61 | 62305.1521 | 15551989.0157 | 3881931978.2041 | 968969041079.5348 | 2.4186e+14 | 60371763484651584 | 1.5069e+19 | 3.7615e+21 | 9.389e+23
7 | -0.103 | 259.66 | 67423.3156 | 17507138.1287 | 4545903486.4972 | 1.1804e+12 | 3.065e+14 | 79585760257827344 | 2.0665e+19 | 5.3659e+21 | 1.3933e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.865
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.42336
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.29205
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.54735
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.15341
23 | [12 empty] | 125 |  | -0.25791
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.65354
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.92188
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.42336
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.42336
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.8943 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.79977
| Adjusted R Square | 0.64959 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.36042 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.42336 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.039405 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00046325 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 2.0754; (UUT)3: 0.69179; (UUT)4: 5.3256; (UUT)5: 0.069951 |  | D = | 1.2688e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.5196; (UUT)3: 0.1299 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 2.595 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.42336 | 0.21622 | -1.958 | 0.12183 | -1.0237 | 0.17696 | -1.0237 | 0.17696 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.039405 | 0.012348 | 3.1912 | 0.033178 | 0.0051214 | 0.073688 | 0.0051214 | 0.073688 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00046325 | 0.00016356 | -2.8324 | 0.047231 | -0.00091735 | -9.1494e-06 | -0.00091735 | -9.1494e-06 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.2688e-06 | 5.4924e-07 | 2.3102 | 0.082017 | -2.561e-07 | 2.7938e-06 | -2.561e-07 | 2.7938e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 7
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 7 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.198 | 50.347 | 99.883 | 149.72 | 199.465 | 249.477 | 259.556 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082
|  | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.28 |  | 0.198 | 0.198 | -0.082 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253
|  | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253
|  | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.6 |  | 50.347 | 50.347 | -0.253 | [5 empty] | 0.28 | 50.6 | 100.4 | 149.98 | 199.46 | 249.39 | 259.47 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553
3 | 100 | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.4 |  | 99.883 | 99.883 | -0.517
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.98 |  | 149.72 | 149.72 | -0.26 |  |  |  |  | UD | 0.65643 | 0.65633 | 0.65627 | 0.65643 | 0.65627 | 0.65816 | 0.65816 | #DIV/0! | 0.65556 | 0.65556
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 7176375.7183 | 7364952.7067 | 7408331.1138 | 7176375.7183 | 7408331.1138 | 1452351.416 | 1452351.416 | #DIV/0! | 179510285.8362 | 179510285.8362
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | #DIV/0! | 1.96 | 1.96
5 | 200 | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005
|  | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005 |  |  |  |  | U95 | 1.2866 | 1.2864 | 1.2863 | 1.2866 | 1.2863 | 1.29 | 1.29 | #DIV/0! | 1.2849 | 1.2849
|  | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005
|  | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005
|  | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005
| Rata-rata | 199.46 |  | 199.465 | 199.465 | 0.005
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 |  |  |  |  | 0.28 | -0.082 |  | 0.198 |  | ± | 1.2866
|  | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 |  |  |  |  | 50.6 | -0.253 |  | 50.347 |  | ± | 1.2864
|  | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 |  |  |  |  | 100.4 | -0.517 |  | 99.883 |  | ± | 1.2863
| Rata-rata | 249.39 |  | 249.477 | 249.477 | 0.087 |  |  |  |  | 149.98 | -0.26 |  | 149.72 |  | ± | 1.2866
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.46 | 0.005 |  | 199.465 |  | ± | 1.2863
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.39 | 0.087 |  | 249.477 |  | ± | 1.29
7 | 260 | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  | 258.556 |  |  | 259.47 | 0.086 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  | 258.556 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  | 258.556 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  | 258.556 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  | 258.556
| Rata-rata | 259.47 |  | 259.556 | 259.556 | 0.086 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 7
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.082 | 0.28 | 0.0784 | 0.021952 | 0.0061466 | 0.001721 | 0.00048189 | 0.00013493 | 3.778e-05 | 1.0578e-05 | 2.962e-06
2 | -0.253 | 50.6 | 2560.36 | 129554.216 | 6555443.3296 | 331705432.4778 | 16784294883.3747 | 849285321098.7578 | 4.2974e+13 | 2.1745e+15 | 1.1003e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.517 | 100.4 | 10080.16 | 1012048.064 | 101609625.6256 | 10201606412.8102 | 1.0242e+12 | 1.0283e+14 | 10324516019774596 | 1.0366e+18 | 1.0407e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.26 | 149.98 | 22494.0004 | 3373650.18 | 505980053.9952 | 75886888498.2001 | 1.1382e+13 | 1706999700233268 | 2.5602e+17 | 3.8397e+19 | 5.7588e+21
5 | 0.005 | 199.46 | 39784.2916 | 7935374.8025 | 1582789858.1138 | 315703265099.3847 | 6.297e+13 | 12560030757786026 | 2.5052e+18 | 4.9969e+20 | 9.9669e+22 | orde 3
6 | 0.087 | 249.39 | 62195.3721 | 15510903.848 | 3868264310.6575 | 964706436434.8628 | 2.4059e+14 | 60000275781331272 | 1.4963e+19 | 3.7317e+21 | 9.3066e+23
7 | 0.086 | 259.47 | 67324.6809 | 17468734.9531 | 4532612658.2868 | 1.1761e+12 | 3.0516e+14 | 79179009172782896 | 2.0545e+19 | 5.3307e+21 | 1.3832e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -1.1794
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.5868
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.39771
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.78795
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.36464
23 | [12 empty] | 125 |  | -0.15938
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.69861
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.2437
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.5868
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.5868
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.83493 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.69711
| Adjusted R Square | 0.46995 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.6553 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.5868 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.053196 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00059124 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 3.9534; (UUT)3: 1.3178; (UUT)4: 3.0688; (UUT)5: 0.15352 |  | D = | 1.5442e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 1.7177; (UUT)3: 0.42942 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 5.671 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.5868 | 0.39446 | -1.4876 | 0.21107 | -1.682 | 0.50841 | -1.682 | 0.50841 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.053196 | 0.022519 | 2.3623 | 0.077466 | -0.0093253 | 0.11572 | -0.0093253 | 0.11572 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00059124 | 0.00029781 | -1.9853 | 0.11809 | -0.0014181 | 0.00023562 | -0.0014181 | 0.00023562 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.5442e-06 | 9.9908e-07 | 1.5456 | 0.1971 | -1.2297e-06 | 4.318e-06 | -1.2297e-06 | 4.318e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 8
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 8 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.198 | 50.346 | 99.8846 | 149.719 | 199.464 | 249.477 | 259.556 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782
|  | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.98 |  | 0.198 | 0.198 | -0.782 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174
|  | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174
|  | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.52 |  | 50.346 | 50.346 | -0.174 | [5 empty] | 0.98 | 50.52 | 100.33 | 149.88 | 199.45 | 249.37 | 259.48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0.00024495 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812
3 | 100 | 100.33 |  | 99.884 | 99.884 | -0.446 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 100.33 |  | 99.884 | 99.884 | -0.446 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.33 |  | 99.8846 | 99.8846 | -0.4454
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.88 |  | 149.719 | 149.719 | -0.161 |  |  |  |  | UD | 0.28381 | 0.28359 | 0.28346 | 0.28381 | 0.28346 | 0.28779 | 0.28779 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 250952.1703 | 256901.6249 | 258024.3473 | 250952.1703 | 258023.9712 | 53105.0964 | 53105.0964 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014
|  | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014 |  |  |  |  | U95 | 0.55627 | 0.55584 | 0.55558 | 0.55627 | 0.55558 | 0.56408 | 0.56408 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014
|  | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014
|  | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014
| Rata-rata | 199.45 |  | 199.464 | 199.464 | 0.014
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 |  |  |  |  | 0.98 | -0.782 |  | 0.198 |  | ± | 0.55627
|  | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 |  |  |  |  | 50.52 | -0.174 |  | 50.346 |  | ± | 0.55584
|  | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 |  |  |  |  | 100.33 | -0.4454 |  | 99.8846 |  | ± | 0.55558
| Rata-rata | 249.37 |  | 249.477 | 249.477 | 0.107 |  |  |  |  | 149.88 | -0.161 |  | 149.719 |  | ± | 0.55627
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.45 | 0.014 |  | 199.464 |  | ± | 0.55558
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.37 | 0.107 |  | 249.477 |  | ± | 0.56408
7 | 260 | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076 |  |  |  |  | 259.48 | 0.076 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076
| Rata-rata | 259.48 |  | 259.556 | 259.556 | 0.076 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 8
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.782 | 0.98 | 0.9604 | 0.94119 | 0.92237 | 0.90392 | 0.88584 | 0.86813 | 0.85076 | 0.83375 | 0.81707
2 | -0.174 | 50.52 | 2552.2704 | 128940.7006 | 6514084.1947 | 329091533.5171 | 16625704273.2819 | 839930579886.2017 | 4.2433e+13 | 2143729957098388 | 1.083e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.4454 | 100.33 | 10066.1089 | 1009932.7059 | 101326548.3867 | 10166092599.6335 | 1.02e+12 | 1.0233e+14 | 10267069407953986 | 1.0301e+18 | 1.0335e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.161 | 149.88 | 22464.0144 | 3366906.4783 | 504631942.9634 | 75634235611.3555 | 1.1336e+13 | 1.699e+15 | 2.5465e+17 | 3.8167e+19 | 5.7205e+21
5 | 0.014 | 199.45 | 39780.3025 | 7934181.3336 | 1582472466.9915 | 315624133541.4559 | 6.2951e+13 | 12555623508579510 | 2.5042e+18 | 4.9947e+20 | 9.9619e+22 | orde 3
6 | 0.107 | 249.37 | 62185.3969 | 15507172.425 | 3867023587.6105 | 964319672042.4373 | 2.4047e+14 | 59966601544436784 | 1.4954e+19 | 3.729e+21 | 9.2991e+23
7 | 0.076 | 259.48 | 67329.8704 | 17470754.7714 | 4533311448.0808 | 1.1763e+12 | 3.0523e+14 | 79200372611763616 | 2.0551e+19 | 5.3326e+21 | 1.3837e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.93893
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.49431
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.20003
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.40845
22 | [12 empty] | 100 |  | -0.082073
23 | [12 empty] | 125 |  | -0.50582
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.8651
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.83985
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.49431
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.49431
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.92187 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.84984
| Adjusted R Square | 0.73723 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.2812 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.49431 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.039327 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00049881 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 1.7902; (UUT)3: 0.59673; (UUT)4: 7.5463; (UUT)5: 0.040096 |  | D = | 1.4677e-06 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.3163; (UUT)3: 0.079075 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 2.1065 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.49431 | 0.16905 | -2.924 | 0.043071 | -0.96368 | -0.024944 | -0.96368 | -0.024944 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.039327 | 0.0096825 | 4.0616 | 0.015328 | 0.012444 | 0.06621 | 0.012444 | 0.06621 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00049881 | 0.00012806 | -3.8953 | 0.017611 | -0.00085435 | -0.00014328 | -0.00085435 | -0.00014328 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.4677e-06 | 4.2972e-07 | 3.4155 | 0.026891 | 2.7462e-07 | 2.6608e-06 | 2.7462e-07 | 2.6608e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 9
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 9 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.198 | 50.347 | 99.885 | 149.719 | 199.466 | 249.478 | 259.553 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682
|  | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 1.88 |  | 0.198 | 0.198 | -1.682 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213
|  | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213
|  | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.56 |  | 50.347 | 50.347 | -0.213 | [5 empty] | 1.88 | 50.56 | 100.33 | 149.93 | 199.21 | 249.24 | 259.37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893
3 | 100 | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.33 |  | 99.885 | 99.885 | -0.445
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.93 |  | 149.719 | 149.719 | -0.211 |  |  |  |  | UD | 0.27166 | 0.27143 | 0.27129 | 0.27166 | 0.27129 | 0.27582 | 0.27582 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 210659.7997 | 215592.7423 | 216497.5948 | 210659.7997 | 216497.5948 | 44802.7545 | 44802.7545 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256
|  | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256 |  |  |  |  | U95 | 0.53245 | 0.532 | 0.53173 | 0.53245 | 0.53173 | 0.54061 | 0.54061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256
|  | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256
|  | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256
| Rata-rata | 199.21 |  | 199.466 | 199.466 | 0.256
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 |  |  |  |  | 1.88 | -1.682 |  | 0.198 |  | ± | 0.53245
|  | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 |  |  |  |  | 50.56 | -0.213 |  | 50.347 |  | ± | 0.532
|  | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 |  |  |  |  | 100.33 | -0.445 |  | 99.885 |  | ± | 0.53173
| Rata-rata | 249.24 |  | 249.478 | 249.478 | 0.238 |  |  |  |  | 149.93 | -0.211 |  | 149.719 |  | ± | 0.53245
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.21 | 0.256 |  | 199.466 |  | ± | 0.53173
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.24 | 0.238 |  | 249.478 |  | ± | 0.54061
7 | 260 | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183 |  |  |  |  | 259.37 | 0.183 |  | 259.553 |  | ± | 1.8
|  | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183
| Rata-rata | 259.37 |  | 259.553 | 259.553 | 0.183 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 9
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.682 | 1.88 | 3.5344 | 6.6447 | 12.492 | 23.4849 | 44.1517 | 83.0051 | 156.0496 | 293.3733 | 551.5419
2 | -0.213 | 50.56 | 2556.3136 | 129247.2156 | 6534739.2215 | 330396415.0413 | 16704842744.4888 | 844596849161.354 | 4.2703e+13 | 2.1591e+15 | 1.0916e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.445 | 100.33 | 10066.1089 | 1009932.7059 | 101326548.3867 | 10166092599.6335 | 1.02e+12 | 1.0233e+14 | 10267069407953986 | 1.0301e+18 | 1.0335e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.211 | 149.93 | 22479.0049 | 3370277.2047 | 505305661.2942 | 75760477797.843 | 1.1359e+13 | 1.703e+15 | 2.5533e+17 | 3.8282e+19 | 5.7396e+21
5 | 0.256 | 199.21 | 39684.6241 | 7905573.967 | 1574869389.9583 | 313729731173.5931 | 6.2498e+13 | 12450246450618094 | 2.4802e+18 | 4.9408e+20 | 9.8426e+22 | orde 3
6 | 0.238 | 249.24 | 62120.5776 | 15482932.761 | 3858966161.3576 | 961808726056.7738 | 2.3972e+14 | 59748113603366960 | 1.4892e+19 | 3.7116e+21 | 9.2508e+23
7 | 0.183 | 259.37 | 67272.7969 | 17448545.332 | 4525629202.7486 | 1.1738e+12 | 3.0445e+14 | 78965646299770128 | 2.0481e+19 | 5.3122e+21 | 1.3778e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.84383
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.16881
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.47458
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.34694
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.052037
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.3046
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.92608
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.93313 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.87073
| Adjusted R Square | 0.77378 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.26893 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.47568 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.033477 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00032638 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 1.9487; (UUT)3: 0.64956; (UUT)4: 8.981; (UUT)5: 0.029948 |  | D = | 7.3864e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.2893; (UUT)3: 0.072326 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 2.238 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.47568 | 0.16139 | -2.9474 | 0.042079 | -0.92378 | -0.027587 | -0.92378 | -0.027587 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.033477 | 0.0092167 | 3.6323 | 0.022115 | 0.0078878 | 0.059067 | 0.0078878 | 0.059067 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00032638 | 0.00012226 | -2.6696 | 0.055829 | -0.00066581 | 1.3063e-05 | -0.00066581 | 1.3063e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 7.3864e-07 | 4.1085e-07 | 1.7978 | 0.14661 | -4.0207e-07 | 1.8793e-06 | -4.0207e-07 | 1.8793e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 10
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | - |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | [10 empty] | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
[11 empty] | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
[11 empty] | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
[11 empty] | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | [10 empty] | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
[11 empty] | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
[11 empty] | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Urep | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Uip | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539
3 | [10 empty] | Ustd | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
[11 empty] | Udrift | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
[11 empty] | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
[11 empty] | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | [10 empty] | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
[11 empty] | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
[11 empty] | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | UD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Veff | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | k | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5
[11 empty] | U95 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | [10 empty] | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
(°C)
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
7 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 10
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | orde 3
6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.90376
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.13148
21 | [12 empty] | 50 |  | 1.4354
22 | [12 empty] | 100 |  | 4.2628
23 | [12 empty] | 125 |  | 5.2445
24 | [12 empty] | 150 |  | 5.5771
25 | [12 empty] | 200 |  | 3.2117
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.96594 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.93305
| Adjusted R Square | 0.88283 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.92539 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.73818 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.022489 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | 0.00056411 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 47.7363; (UUT)3: 15.9121; (UUT)4: 18.5812; (UUT)5: 0.008215 |  | D = | -2.889e-06 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 3.4254; (UUT)3: 0.85635 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 51.1617 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.73818 | 0.55664 | -1.3261 | 0.25545 | -2.2836 | 0.8073 | -2.2836 | 0.8073 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.022489 | 0.032305 | 0.69615 | 0.52467 | -0.067203 | 0.11218 | -0.067203 | 0.11218 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | 0.00056411 | 0.00044259 | 1.2746 | 0.27147 | -0.00066471 | 0.0017929 | -0.00066471 | 0.0017929 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -2.889e-06 | 1.529e-06 | -1.8895 | 0.13182 | -7.1342e-06 | 1.3561e-06 | -7.1342e-06 | 1.3561e-06

## PERHITUNGAN 11
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 11 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.818 | 0.204 | 50.35 | 99.887 | 149.717 | 199.466 | 249.479 | 259.556 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358
|  | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.46 |  | -29.818 | -29.818 | -1.358 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916
|  | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916
|  | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.12 |  | 0.204 | 0.204 | -0.916 | [5 empty] | -28.46 | 1.12 | 50.71 | 100.84 | 150.59 | 199.94 | 249.82 | 259.88 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642
3 | 50 | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.71 |  | 50.35 | 50.35 | -0.36
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.84 |  | 99.887 | 99.887 | -0.953 |  |  |  |  | UD | 0.19727 | 0.19983 | 0.19964 | 0.20014 | 0.19964 | 0.20574 | 0.20574 | 0.20014 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 1498598.48 | 63329.481 | 63485.7999 | 62057.6997 | 63485.7999 | 13871.5499 | 13871.5499 | 62057.6997 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.9601 | 1.9601 | 1.96 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 150 | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873
|  | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873 |  |  |  |  | U95 | 0.38664 | 0.39166 | 0.39129 | 0.39227 | 0.39129 | 0.40329 | 0.40329 | 0.39227 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873
|  | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873
|  | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873
| Rata-rata | 150.59 |  | 149.717 | 149.717 | -0.873
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 |  |  |  |  | -28.46 | -1.358 |  | -29.818 |  | ± | 0.38664
|  | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 |  |  |  |  | 1.12 | -0.916 |  | 0.204 |  | ± | 0.39166
|  | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 |  |  |  |  | 50.71 | -0.36 |  | 50.35 |  | ± | 0.39129
| Rata-rata | 199.94 |  | 199.466 | 199.466 | -0.474 |  |  |  |  | 100.84 | -0.953 |  | 99.887 |  | ± | 0.39227
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.59 | -0.873 |  | 149.717 |  | ± | 0.39129
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.94 | -0.474 |  | 199.466 |  | ± | 0.40329
7 | 250 | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341 |  |  |  |  | 249.82 | -0.341 |  | 249.479 |  | ± | 0.40329
|  | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341 |  |  |  |  | 259.88 | -0.324 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341
| Rata-rata | 249.82 |  | 249.479 | 249.479 | -0.341 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324
|  | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324
|  | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324
|  | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324
| Rata-rata | 259.88 |  | 259.556 | 259.556 | -0.324
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 11
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.358 | -28.46 | 809.9716 | -23051.7917 | 656053.9928 | -18671296.6353 | 531385102.2399 | -15123220009.7481 | 430406841477.4301 | -1.2249e+13 | 3.4862e+14
2 | -0.916 | 1.12 | 1.2544 | 1.4049 | 1.5735 | 1.7623 | 1.9738 | 2.2107 | 2.476 | 2.7731 | 3.1058 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.36 | 50.71 | 2571.5041 | 130400.9729 | 6612633.3363 | 335326636.4846 | 17004413736.1354 | 862293820559.4241 | 4.3727e+13 | 2.2174e+15 | 1.1244e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.953 | 100.84 | 10168.7056 | 1025412.2727 | 103402573.5795 | 10427115519.7539 | 1.0515e+12 | 1.0603e+14 | 10692092222857992 | 1.0782e+18 | 1.0872e+20
5 | -0.873 | 150.59 | 22677.3481 | 3414981.8504 | 514262116.8486 | 77442732176.2267 | 1.1662e+13 | 1.7562e+15 | 2.6447e+17 | 3.9826e+19 | 5.9974e+21 | orde 3
6 | -0.474 | 199.94 | 39976.0036 | 7992802.1598 | 1598080863.8272 | 319520287913.6129 | 6.3885e+13 | 12773144179907624 | 2.5539e+18 | 5.1062e+20 | 1.0209e+23
7 | -0.341 | 249.82 | 62410.0324 | 15591274.2942 | 3895012144.169 | 973051933856.3119 | 2.4309e+14 | 60728202718855080 | 1.5171e+19 | 3.79e+21 | 9.4683e+23
8 | -0.324 | 259.88 | 67537.6144 | 17551675.2303 | 4561329358.8431 | 1.1854e+12 | 3.0806e+14 | 80058971524718656 | 2.0806e+19 | 5.407e+21 | 1.4052e+24
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.91529
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.3561
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.79758
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.74592
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.35823
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.20038
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.6195
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98514 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9705
| Adjusted R Square | 0.94837 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.19642 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.46723 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.041273 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00034766 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 5.0767; (UUT)3: 1.6922; (UUT)4: 43.8619; (UUT)5: 0.0016158 |  | D = | 5.6244e-07 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.15432; (UUT)3: 0.038581 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 5.231 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.46723 | 0.11797 | -3.9606 | 0.016669 | -0.79476 | -0.1397 | -0.79476 | -0.1397 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.041273 | 0.00677 | 6.0965 | 0.0036618 | 0.022476 | 0.06007 | 0.022476 | 0.06007 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00034766 | 8.9663e-05 | -3.8774 | 0.01788 | -0.0005966 | -9.8716e-05 | -0.0005966 | -9.8716e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 5.6244e-07 | 3.0083e-07 | 1.8696 | 0.13489 | -2.728e-07 | 1.3977e-06 | -2.728e-07 | 1.3977e-06

## PERHITUNGAN 12
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 12 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.778 | 0.199 | 50.348 | 99.887 | 149.718 | 199.467 | 249.477 | 259.556 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088
|  | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.69 |  | -29.778 | -29.778 | -1.088 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281
|  | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281
|  | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.48 |  | 0.199 | 0.199 | -1.281 | [5 empty] | -28.69 | 1.48 | 50.68 | 100.58 | 150.57 | 199.97 | 249.65 | 259.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083
3 | 50 | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.58 |  | 99.887 | 99.887 | -0.693 |  |  |  |  | UD | 0.1321 | 0.13589 | 0.13561 | 0.13635 | 0.13561 | 0.14445 | 0.14445 | 0.13635 | 0.1321 | 0.1321
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 301381.051 | 13543.4334 | 13517.5319 | 13367.9119 | 13517.5319 | 3370.4131 | 3370.4131 | 13367.9119 | 301381.051 | 301381.051
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9601 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852
|  | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852 |  |  |  |  | U95 | 0.25891 | 0.26636 | 0.26582 | 0.26726 | 0.26582 | 0.28322 | 0.28322 | 0.26726 | 0.25891 | 0.25891
|  | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852
|  | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852
|  | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852
| Rata-rata | 150.57 |  | 149.718 | 149.718 | -0.852
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 |  |  |  |  | -28.69 | -1.088 |  | -29.778 |  | ± | 0.25891
|  | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 |  |  |  |  | 1.48 | -1.281 |  | 0.199 |  | ± | 0.26636
|  | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 |  |  |  |  | 50.68 | -0.332 |  | 50.348 |  | ± | 0.26582
| Rata-rata | 199.97 |  | 199.467 | 199.467 | -0.503 |  |  |  |  | 100.58 | -0.693 |  | 99.887 |  | ± | 0.26726
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.57 | -0.852 |  | 149.718 |  | ± | 0.26582
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.97 | -0.503 |  | 199.467 |  | ± | 0.28322
7 | 250 | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173 |  |  |  |  | 249.65 | -0.173 |  | 249.477 |  | ± | 0.28322
|  | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173 |  |  |  |  | 259.7 | -0.144 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173
| Rata-rata | 249.65 |  | 249.477 | 249.477 | -0.173 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144
|  | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144
|  | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144
|  | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144
| Rata-rata | 259.7 |  | 259.556 | 259.556 | -0.144
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 12
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.088 | -28.69 | 823.1161 | -23615.2009 | 677520.1141 | -19438052.0729 | 557677713.9724 | -15999773613.8692 | 459033504981.9063 | -1.317e+13 | 3.7784e+14
2 | -1.281 | 1.48 | 2.1904 | 3.2418 | 4.7979 | 7.1008 | 10.5092 | 15.5536 | 23.0194 | 34.0687 | 50.4217 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.332 | 50.68 | 2568.4624 | 130169.6744 | 6596999.1002 | 334335914.3988 | 16944144141.7329 | 858729225103.022 | 4.352e+13 | 2.2056e+15 | 1.1178e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.693 | 100.58 | 10116.3364 | 1017501.1151 | 102340262.158 | 10293383567.8481 | 1.0353e+12 | 1.0413e+14 | 10473529258560994 | 1.0534e+18 | 1.0595e+20
5 | -0.852 | 150.57 | 22671.3249 | 3413621.3902 | 513988972.7214 | 77391319622.6552 | 1.1653e+13 | 1.7546e+15 | 2.6418e+17 | 3.9778e+19 | 5.9894e+21 | orde 3 | 0 |  | 0
6 | -0.503 | 199.97 | 39988.0009 | 7996400.54 | 1599040215.9784 | 319760071989.2008 | 6.3942e+13 | 12786566046488226 | 2.5569e+18 | 5.1131e+20 | 1.0225e+23 |  | 0 |  | 0
7 | -0.173 | 249.65 | 62325.1225 | 15559466.8321 | 3884420894.64 | 969745676346.8778 | 2.421e+14 | 60439518072164520 | 1.5089e+19 | 3.7669e+21 | 9.4041e+23 |  | 0 |  | 0
8 | -0.144 | 259.7 | 67444.09 | 17515230.173 | 4548705275.9281 | 1.1813e+12 | 3.0678e+14 | 79671619897020128 | 2.0691e+19 | 5.3734e+21 | 1.3955e+24 |  | 0 |  | 0
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
11 | [12 empty] | 0 |  | 0
12 | [12 empty] | 0 |  | 0
13 | [12 empty] | 0 |  | 0
14 | [12 empty] | 0 |  | 0
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.92652
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.36289
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.89941
22 | [12 empty] | 100 |  | 1.0869
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.77236
24 | [12 empty] | 150 |  | 0.2085
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.5982
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
-0.49174
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99473 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9895
| Adjusted R Square | 0.98162 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.13083 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.49174 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.040777 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00026825 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 6.4502; (UUT)3: 2.1501; (UUT)4: 125.6172; (UUT)5: 0.0002061 |  | D = | 1.8354e-07 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.068464; (UUT)3: 0.017116 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 6.5187 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.49174 | 0.078575 | -6.2582 | 0.0033252 | -0.7099 | -0.27358 | -0.7099 | -0.27358 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.040777 | 0.0045047 | 9.0522 | 0.0008253 | 0.02827 | 0.053284 | 0.02827 | 0.053284 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00026825 | 5.9704e-05 | -4.4931 | 0.01088 | -0.00043402 | -0.00010249 | -0.00043402 | -0.00010249 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.8354e-07 | 2.0037e-07 | 0.916 | 0.41149 | -3.7277e-07 | 7.3985e-07 | -3.7277e-07 | 7.3985e-07

## PERHITUNGAN 13
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Channel | : | 13 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[6 empty] | Lain-lain | : | - |  |  |  | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
|  |  |  | BBPMGB LEMIGAS | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.808 | 0.192 | 50.348 | 99.888 | 149.718 | 199.464 | 249.477 | 259.555 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368
|  | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.44 |  | -29.808 | -29.808 | -1.368 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078
|  | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078
|  | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 5.27 |  | 0.192 | 0.192 | -5.078 | [5 empty] | -28.44 | 5.27 | 50.68 | 100.84 | 150.53 | 199.93 | 249.7 | 259.73 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852
3 | 50 | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.68 |  | 50.348 | 50.348 | -0.332
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.84 |  | 99.888 | 99.888 | -0.952 |  |  |  |  | UD | 0.11993 | 0.12409 | 0.12378 | 0.12459 | 0.12378 | 0.13341 | 0.13341 | 0.12459 | 0.11993 | 0.11993
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 204716.5212 | 9416.4723 | 9383.1937 | 9319.3598 | 9383.1937 | 2452.0363 | 2452.0363 | 9319.3598 | 204716.5212 | 204716.5212
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9609 | 1.9609 | 1.9602 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812
|  | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812 |  |  |  |  | U95 | 0.23505 | 0.24324 | 0.24264 | 0.24422 | 0.24264 | 0.2616 | 0.2616 | 0.24422 | 0.23505 | 0.23505
|  | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812
|  | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812
|  | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812
| Rata-rata | 150.53 |  | 149.718 | 149.718 | -0.812
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 |  |  |  |  | -28.44 | -1.368 |  | -29.808 |  | ± | 0.23505
|  | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 |  |  |  |  | 5.27 | -5.078 |  | 0.192 |  | ± | 0.24324
|  | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 |  |  |  |  | 50.68 | -0.332 |  | 50.348 |  | ± | 0.24264
| Rata-rata | 199.93 |  | 199.464 | 199.464 | -0.466 |  |  |  |  | 100.84 | -0.952 |  | 99.888 |  | ± | 0.24422
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.53 | -0.812 |  | 149.718 |  | ± | 0.24264
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.93 | -0.466 |  | 199.464 |  | ± | 0.2616
7 | 250 | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223 |  |  |  |  | 249.7 | -0.223 |  | 249.477 |  | ± | 0.2616
|  | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223 |  |  |  |  | 259.73 | -0.175 |  | 259.555 |  | ± | 1.8
|  | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223
| Rata-rata | 249.7 |  | 249.477 | 249.477 | -0.223 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175
|  | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175
|  | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175
|  | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175
| Rata-rata | 259.73 |  | 259.555 | 259.555 | -0.175
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
Note on C2: Pilih satuan termometer yg dikalibrasi

## REGRESI 13
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.368 | -28.44 | 808.8336 | -23003.2276 | 654211.7925 | -18605783.3784 | 529148479.2813 | -15048982750.7601 | 427993069431.6187 | -1.2172e+13 | 3.4618e+14
2 | -5.078 | 5.27 | 27.7729 | 146.3632 | 771.334 | 4064.93 | 21422.1813 | 112894.8957 | 594956.1001 | 3135418.6474 | 16523656.2719 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.332 | 50.68 | 2568.4624 | 130169.6744 | 6596999.1002 | 334335914.3988 | 16944144141.7329 | 858729225103.022 | 4.352e+13 | 2.2056e+15 | 1.1178e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.952 | 100.84 | 10168.7056 | 1025412.2727 | 103402573.5795 | 10427115519.7539 | 1.0515e+12 | 1.0603e+14 | 10692092222857992 | 1.0782e+18 | 1.0872e+20
5 | -0.812 | 150.53 | 22659.2809 | 3410901.5539 | 513443010.9051 | 77288576431.5454 | 1.1634e+13 | 1.7513e+15 | 2.6362e+17 | 3.9683e+19 | 5.9735e+21 | orde 3 |  |  | -11.1028
6 | -0.466 | 199.93 | 39972.0049 | 7991602.9397 | 1597761175.7256 | 319440391862.824 | 6.3866e+13 | 12768672908798722 | 2.5528e+18 | 5.1039e+20 | 1.0204e+23 |  |  |  | -11.1028
7 | -0.223 | 249.7 | 62350.09 | 15568817.473 | 3887533723.0081 | 970717170635.1224 | 2.4239e+14 | 60524302953645240 | 1.5113e+19 | 3.7737e+21 | 9.4229e+23 |  |  |  | -11.1028
8 | -0.175 | 259.73 | 67459.6729 | 17521300.8423 | 4550807467.775 | 1.182e+12 | 3.07e+14 | 79736066718348528 | 2.071e+19 | 5.379e+21 | 1.3971e+24 |  |  |  | -11.1028
9 | [14 empty] | -11.1028
10 | [14 empty] | -11.1028
11 | [14 empty] | -11.1028
12 | [14 empty] | -11.1028
13 | [14 empty] | -11.1028
14 | [14 empty] | -11.1028
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.88122
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.46072
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.32258
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.75634
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.74139
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.37579
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.17318
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.655
26 | [14 empty] | -0.46072
27 | [14 empty] | -0.46072
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99448 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.98899
| Adjusted R Square | 0.98073 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.11852 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.46072 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.038877 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00031287 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 5.0479; (UUT)3: 1.6826; (UUT)4: 119.7815; (UUT)5: 0.0002264 |  | D = | 4.4316e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.056191; (UUT)3: 0.014048 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 5.1041 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.46072 | 0.071184 | -6.4722 | 0.0029364 | -0.65836 | -0.26308 | -0.65836 | -0.26308 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.038877 | 0.0040849 | 9.5172 | 0.00068047 | 0.027535 | 0.050218 | 0.027535 | 0.050218 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00031287 | 5.406e-05 | -5.7876 | 0.0044292 | -0.00046297 | -0.00016278 | -0.00046297 | -0.00016278 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 4.4316e-07 | 1.8124e-07 | 2.4451 | 0.070815 | -6.0046e-08 | 9.4637e-07 | -6.0046e-08 | 9.4637e-07
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 14
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 14 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -29.78 | 0.195 | 50.346 | 99.884 | 149.718 | 199.465 | 249.48 | 259.556 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -30 | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52
|  | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -28.26 |  | -29.78 | -29.78 | -1.52 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135
|  | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135
|  | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 1.33 |  | 0.195 | 0.195 | -1.135 | [5 empty] | -28.26 | 1.33 | 50.67 | 100.63 | 150.55 | 199.94 | 249.91 | 259.98 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363
3 | 50 | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 50.67 |  | 50.346 | 50.346 | -0.324
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 100 | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 100.63 |  | 99.884 | 99.884 | -0.746 |  |  |  |  | UD | 0.35411 | 0.35554 | 0.35543 | 0.35571 | 0.35543 | 0.3589 | 0.3589 | 0.35571 | 0.35411 | 0.35411
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 15536856.4298 | 634608.0304 | 637813.2458 | 619212.3988 | 637813.2458 | 128435.1764 | 128435.1764 | 619212.3988 | 15536856.4298 | 15536856.4298
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 150 | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832
|  | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832 |  |  |  |  | U95 | 0.69404 | 0.69684 | 0.69663 | 0.69719 | 0.69663 | 0.70343 | 0.70343 | 0.69719 | 0.69404 | 0.69404
|  | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832
|  | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832
|  | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832
| Rata-rata | 150.55 |  | 149.718 | 149.718 | -0.832
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 200 | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 | [9 empty] | (°C)
|  | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 |  |  |  |  | -28.26 | -1.52 |  | -29.78 |  | ± | 0.69404
|  | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 |  |  |  |  | 1.33 | -1.135 |  | 0.195 |  | ± | 0.69684
|  | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 |  |  |  |  | 50.67 | -0.324 |  | 50.346 |  | ± | 0.69663
| Rata-rata | 199.94 |  | 199.465 | 199.465 | -0.475 |  |  |  |  | 100.63 | -0.746 |  | 99.884 |  | ± | 0.69719
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.55 | -0.832 |  | 149.718 |  | ± | 0.69663
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.94 | -0.475 |  | 199.465 |  | ± | 0.70343
7 | 250 | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43 |  |  |  |  | 249.91 | -0.43 |  | 249.48 |  | ± | 0.70343
|  | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43 |  |  |  |  | 259.98 | -0.424 |  | 259.556 |  | ± | 1.8
|  | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43
| Rata-rata | 249.91 |  | 249.48 | 249.48 | -0.43 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 260 | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424
|  | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424
|  | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424
|  | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424
| Rata-rata | 259.98 |  | 259.556 | 259.556 | -0.424
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 14
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.52 | -28.26 | 798.6276 | -22569.216 | 637806.0435 | -18024398.7888 | 509369509.7713 | -14394782346.1379 | 406796549101.857 | -1.1496e+13 | 3.2488e+14
2 | -1.135 | 1.33 | 1.7689 | 2.3526 | 3.129 | 4.1616 | 5.5349 | 7.3614 | 9.7907 | 13.0216 | 17.3187 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.324 | 50.67 | 2567.4489 | 130092.6358 | 6591793.8541 | 334006194.5878 | 16924093879.7646 | 857543836887.672 | 4.3452e+13 | 2.2017e+15 | 1.1156e+17 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.746 | 100.63 | 10126.3969 | 1019019.32 | 102543914.1763 | 10318994083.564 | 1.0384e+12 | 1.0449e+14 | 10515254334602450 | 1.0582e+18 | 1.0648e+20
5 | -0.832 | 150.55 | 22665.3025 | 3412261.2914 | 513715937.4165 | 77339934378.0551 | 1.1644e+13 | 1.7529e+15 | 2.639e+17 | 3.9731e+19 | 5.9815e+21 | orde 3
6 | -0.475 | 199.94 | 39976.0036 | 7992802.1598 | 1598080863.8272 | 319520287913.6129 | 6.3885e+13 | 12773144179907624 | 2.5539e+18 | 5.1062e+20 | 1.0209e+23
7 | -0.43 | 249.91 | 62455.0081 | 15608131.0743 | 3900628036.7711 | 974805952669.457 | 243613755631624 | 60881513669899152 | 1.5215e+19 | 3.8024e+21 | 9.5025e+23
8 | -0.424 | 259.98 | 67589.6004 | 17571944.312 | 4568354082.2317 | 1.1877e+12 | 3.0877e+14 | 80274863530436448 | 2.087e+19 | 5.4257e+21 | 1.4106e+24
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.92297
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.45546
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.46034
21 | [12 empty] | 50 |  | 1.0321
22 | [12 empty] | 100 |  | 1.2305
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.90039
24 | [12 empty] | 150 |  | 0.31305
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.5466
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.45546
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.45546
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.96635 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.93384
| Adjusted R Square | 0.88422 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.35363 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.45546 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.043802 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00029256 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 7.0608; (UUT)3: 2.3536; (UUT)4: 18.8203; (UUT)5: 0.0080235 |  | D = | 2.3135e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.50023; (UUT)3: 0.12506 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 7.561 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.45546 | 0.21213 | -2.1471 | 0.0983 | -1.0444 | 0.1335 | -1.0444 | 0.1335 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.043802 | 0.012133 | 3.6103 | 0.022552 | 0.010116 | 0.077487 | 0.010116 | 0.077487 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00029256 | 0.0001611 | -1.816 | 0.14355 | -0.00073985 | 0.00015474 | -0.00073985 | 0.00015474 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 2.3135e-07 | 5.4151e-07 | 0.42723 | 0.6912 | -1.2721e-06 | 1.7348e-06 | -1.2721e-06 | 1.7348e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 15
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | - |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | [10 empty] | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
[11 empty] | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
[11 empty] | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
[11 empty] | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | [10 empty] | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
[11 empty] | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
[11 empty] | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Urep | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Uip | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997
3 | [10 empty] | Ustd | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
[11 empty] | Udrift | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
[11 empty] | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
[11 empty] | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | [10 empty] | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
[11 empty] | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
[11 empty] | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | UD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Veff | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | k | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5
[11 empty] | U95 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | [10 empty] | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
(°C)
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
7 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
Rata-rata
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 15
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | orde 3
6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.91203
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.46274
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.3678
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.82223
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.81277
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.45389
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.071067
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.4092
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.46274
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.46274
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99575 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.99151
| Adjusted R Square | 0.98515 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.09997 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.46274 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.041444 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.0003429 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6711; (UUT)3: 1.557; (UUT)4: 155.799; (UUT)5: 0.00013462 |  | D = | 5.6007e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.039976; (UUT)3: 0.009994 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 4.7111 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.46274 | 0.060041 | -7.707 | 0.0015253 | -0.62944 | -0.29604 | -0.62944 | -0.29604 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.041444 | 0.0034467 | 12.0241 | 0.00027427 | 0.031874 | 0.051014 | 0.031874 | 0.051014 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.0003429 | 4.5687e-05 | -7.5053 | 0.0016864 | -0.00046974 | -0.00021605 | -0.00046974 | -0.00021605 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 5.6007e-07 | 1.5344e-07 | 3.6502 | 0.021768 | 1.3406e-07 | 9.8607e-07 | 1.3406e-07 | 9.8607e-07
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 16
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 16 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.203 | 50.348 | 99.885 | 149.72 | 199.464 | 249.478 | 259.553 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287
|  | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.49 |  | 0.203 | 0.203 | -0.287 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018
|  | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018
|  | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.33 |  | 50.348 | 50.348 | 0.018 | [5 empty] | 0.49 | 50.33 | 99.83 | 149.73 | 199.29 | 249.27 | 259.31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017
3 | 100 | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 99.83 |  | 99.885 | 99.885 | 0.055
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.73 |  | 149.72 | 149.72 | -0.01 |  |  |  |  | UD | 0.34233 | 0.34215 | 0.34204 | 0.34233 | 0.34204 | 0.34564 | 0.34564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 531176.1249 | 544297.212 | 546994.5038 | 531176.1249 | 546994.5038 | 110484.5811 | 110484.5811 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174
|  | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174 |  |  |  |  | U95 | 0.67096 | 0.6706 | 0.67039 | 0.67096 | 0.67039 | 0.67745 | 0.67745 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174
|  | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174
|  | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174
| Rata-rata | 199.29 |  | 199.464 | 199.464 | 0.174
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 0.49 | -0.287 |  | 0.203 |  | ± | 0.67096
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 50.33 | 0.018 |  | 50.348 |  | ± | 0.6706
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 99.83 | 0.055 |  | 99.885 |  | ± | 0.67039
| Rata-rata | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 149.73 | -0.01 |  | 149.72 |  | ± | 0.67096
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.29 | 0.174 |  | 199.464 |  | ± | 0.67039
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.27 | 0.208 |  | 249.478 |  | ± | 0.67745
7 | 260 | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243 |  |  |  |  | 259.31 | 0.243 |  | 259.553 |  | ± | 1.8
|  | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243
| Rata-rata | 259.31 |  | 259.553 | 259.553 | 0.243 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 16
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.287 | 0.49 | 0.2401 | 0.11765 | 0.057648 | 0.028248 | 0.013841 | 0.0067822 | 0.0033233 | 0.0016284 | 0.00079792
2 | 0.018 | 50.33 | 2533.1089 | 127491.3709 | 6416640.6993 | 322949526.3937 | 16254049663.3957 | 818066319558.7067 | 4.1173e+13 | 2.0723e+15 | 1.043e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0.055 | 99.83 | 9966.0289 | 994908.6651 | 99321732.0356 | 9915288509.1175 | 989843251865.1962 | 9.8816e+13 | 9864806454558524 | 9.848e+17 | 9.8313e+19 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.01 | 149.73 | 22419.0729 | 3356807.7853 | 502614829.6955 | 75256518450.3093 | 1.1268e+13 | 1.6872e+15 | 2.5262e+17 | 3.7825e+19 | 5.6635e+21
5 | 0.174 | 199.29 | 39716.5041 | 7915102.1021 | 1577400697.9253 | 314360185089.5363 | 6.2649e+13 | 12485287579985328 | 2.4882e+18 | 4.9587e+20 | 9.8822e+22 | orde 3
6 | 0.208 | 249.27 | 62135.5329 | 15488524.286 | 3860824448.767 | 962387710344.1465 | 2.3989e+14 | 59798473238644400 | 1.4906e+19 | 3.7156e+21 | 9.2619e+23
7 | 0.243 | 259.31 | 67241.6761 | 17436439.0295 | 4521443004.7373 | 1.1725e+12 | 304029406029157 | 78837865277420704 | 2.0443e+19 | 5.3012e+21 | 1.3747e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.80366
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.46865
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.28765
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.90395
22 | [12 empty] | 100 |  | 1.5967
23 | [12 empty] | 125 |  | 1.6132
24 | [12 empty] | 150 |  | 1.3699
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.016192
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.46865
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.46865
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.96417 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.92962
| Adjusted R Square | 0.87683 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.34017 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.46865 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.032652 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -8.8033e-05 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 6.1136; (UUT)3: 2.0379; (UUT)4: 17.6107; (UUT)5: 0.0090674 |  | D = | -3.1959e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.46287; (UUT)3: 0.11572 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 6.5764 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.46865 | 0.20406 | -2.2966 | 0.083247 | -1.0352 | 0.097911 | -1.0352 | 0.097911 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.032652 | 0.011739 | 2.7815 | 0.049743 | 5.9226e-05 | 0.065246 | 5.9226e-05 | 0.065246 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -8.8033e-05 | 0.00015696 | -0.56085 | 0.60483 | -0.00052383 | 0.00034777 | -0.00052383 | 0.00034777 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -3.1959e-07 | 5.313e-07 | -0.60152 | 0.57992 | -1.7947e-06 | 1.1555e-06 | -1.7947e-06 | 1.1555e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 17
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 17 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.203 | 50.349 | 99.885 | 149.718 | 199.463 | 249.478 | 259.554 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047
|  | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.25 |  | 0.203 | 0.203 | -0.047 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859
|  | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859
|  | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 40.49 |  | 50.349 | 50.349 | 9.859 | [5 empty] | 0.25 | 40.49 | 100.35 | 149.93 | 199.27 | 249.22 | 259.33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487
3 | 100 | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.35 |  | 99.885 | 99.885 | -0.465
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.93 |  | 149.718 | 149.718 | -0.212 |  |  |  |  | UD | 0.15358 | 0.15318 | 0.15293 | 0.15358 | 0.15293 | 0.16082 | 0.16082 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 21520.0515 | 21865.1879 | 21861.2968 | 21520.0515 | 21861.2968 | 5178.0383 | 5178.0383 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9604 | 1.9604 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193
|  | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193 |  |  |  |  | U95 | 0.30103 | 0.30024 | 0.29976 | 0.30103 | 0.29976 | 0.31527 | 0.31527 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193
|  | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193
|  | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193
| Rata-rata | 199.27 |  | 199.463 | 199.463 | 0.193
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 |  |  |  |  | 0.25 | -0.047 |  | 0.203 |  | ± | 0.30103
|  | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 |  |  |  |  | 40.49 | 9.859 |  | 50.349 |  | ± | 0.30024
|  | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 |  |  |  |  | 100.35 | -0.465 |  | 99.885 |  | ± | 0.29976
| Rata-rata | 249.22 |  | 249.478 | 249.478 | 0.258 |  |  |  |  | 149.93 | -0.212 |  | 149.718 |  | ± | 0.30103
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.27 | 0.193 |  | 199.463 |  | ± | 0.29976
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.22 | 0.258 |  | 249.478 |  | ± | 0.31527
7 | 260 | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224 |  |  |  |  | 259.33 | 0.224 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224
| Rata-rata | 259.33 |  | 259.554 | 259.554 | 0.224 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 17
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.047 | 0.25 | 0.0625 | 0.015625 | 0.0039062 | 0.00097656 | 0.00024414 | 6.1035e-05 | 1.5259e-05 | 3.8147e-06 | 9.5367e-07
2 | 9.859 | 40.49 | 1639.4401 | 66380.9296 | 2687763.8415 | 108827557.9418 | 4406427821.0655 | 178416262474.9417 | 7.2241e+12 | 2.925e+14 | 11843437367586624 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.465 | 100.35 | 10070.1225 | 1010536.7929 | 101407367.165 | 10176229295.0084 | 1.0212e+12 | 1.0248e+14 | 10283454115338384 | 1.0319e+18 | 1.0356e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.212 | 149.93 | 22479.0049 | 3370277.2047 | 505305661.2942 | 75760477797.843 | 1.1359e+13 | 1.703e+15 | 2.5533e+17 | 3.8282e+19 | 5.7396e+21
5 | 0.193 | 199.27 | 39708.5329 | 7912719.351 | 1576767585.0704 | 314202476676.9752 | 6.2611e+13 | 12476519382389154 | 2.4862e+18 | 4.9542e+20 | 9.8723e+22 | orde 3
6 | 0.258 | 249.22 | 62110.6084 | 15479205.8254 | 3857727675.8181 | 961422891367.3989 | 2.3961e+14 | 59714560712516232 | 1.4882e+19 | 3.7089e+21 | 9.2433e+23
7 | 0.224 | 259.33 | 67252.0489 | 17440473.8412 | 4522838081.248 | 1.1729e+12 | 304170127806872 | 78880439244156112 | 2.0456e+19 | 5.3049e+21 | 1.3757e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.88689
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.45017
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.33221
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.72519
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.6061
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.22562
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.28108
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.41
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.45017
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.45017
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98894 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.97801
| Adjusted R Square | 0.96151 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.1487 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.45017 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.03996 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00036416 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 3.9336; (UUT)3: 1.3112; (UUT)4: 59.2946; (UUT)5: 0.00090017 |  | D = | 7.018e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.088452; (UUT)3: 0.022113 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 4.022 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.45017 | 0.089282 | -5.0421 | 0.0072715 | -0.69805 | -0.20228 | -0.69805 | -0.20228 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.03996 | 0.0051177 | 7.8082 | 0.0014517 | 0.025751 | 0.054169 | 0.025751 | 0.054169 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00036416 | 6.7825e-05 | -5.3691 | 0.005811 | -0.00055247 | -0.00017585 | -0.00055247 | -0.00017585 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 7.018e-07 | 2.2782e-07 | 3.0806 | 0.036912 | 6.9282e-08 | 1.3343e-06 | 6.9282e-08 | 1.3343e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 18
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 18 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.194 | 50.349 | 99.882 | 149.717 | 199.465 | 249.478 | 259.554 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156
|  | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 0.35 |  | 0.194 | 0.194 | -0.156 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051
|  | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051
|  | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.4 |  | 50.349 | 50.349 | -0.051 | [5 empty] | 0.35 | 50.4 | 100.33 | 149.83 | 199.31 | 249.26 | 259.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462
3 | 100 | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.33 |  | 99.882 | 99.882 | -0.448
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.83 |  | 149.717 | 149.717 | -0.113 |  |  |  |  | UD | 0.16904 | 0.16867 | 0.16844 | 0.16904 | 0.16844 | 0.17564 | 0.17564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 31578.4735 | 32144.6034 | 32175.0165 | 31578.4735 | 32175.0165 | 7366.797 | 7366.797 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.9603 | 1.9603 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155
|  | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155 |  |  |  |  | U95 | 0.33132 | 0.33059 | 0.33016 | 0.33132 | 0.33016 | 0.3443 | 0.3443 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155
|  | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155
|  | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155
| Rata-rata | 199.31 |  | 199.465 | 199.465 | 0.155
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 |  |  |  |  | 0.35 | -0.156 |  | 0.194 |  | ± | 0.33132
|  | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 |  |  |  |  | 50.4 | -0.051 |  | 50.349 |  | ± | 0.33059
|  | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 |  |  |  |  | 100.33 | -0.448 |  | 99.882 |  | ± | 0.33016
| Rata-rata | 249.26 |  | 249.478 | 249.478 | 0.218 |  |  |  |  | 149.83 | -0.113 |  | 149.717 |  | ± | 0.33132
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.31 | 0.155 |  | 199.465 |  | ± | 0.33016
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.26 | 0.218 |  | 249.478 |  | ± | 0.3443
7 | 260 | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274 |  |  |  |  | 259.28 | 0.274 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274
| Rata-rata | 259.28 |  | 259.554 | 259.554 | 0.274 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 18
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.156 | 0.35 | 0.1225 | 0.042875 | 0.015006 | 0.0052522 | 0.0018383 | 0.00064339 | 0.00022519 | 7.8816e-05 | 2.7585e-05
2 | -0.051 | 50.4 | 2540.16 | 128024.064 | 6452412.8256 | 325201606.4102 | 16390160963.0761 | 826064112539.035 | 4.1634e+13 | 2.0983e+15 | 1.0576e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.448 | 100.33 | 10066.1089 | 1009932.7059 | 101326548.3867 | 10166092599.6335 | 1.02e+12 | 1.0233e+14 | 10267069407953986 | 1.0301e+18 | 1.0335e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.113 | 149.83 | 22449.0289 | 3363538.0001 | 503958898.553 | 75508161770.2013 | 1.1313e+13 | 1.6951e+15 | 2.5397e+17 | 3.8053e+19 | 5.7015e+21
5 | 0.155 | 199.31 | 39724.4761 | 7917485.3315 | 1578034001.4195 | 314517956822.9148 | 6.2687e+13 | 12494061058832712 | 2.4902e+18 | 4.9632e+20 | 9.8922e+22 | orde 3
6 | 0.218 | 249.26 | 62130.5476 | 15486660.2948 | 3860204945.0759 | 962194684609.6102 | 2.3984e+14 | 59781682652604376 | 1.4901e+19 | 3.7143e+21 | 9.2582e+23
7 | 0.274 | 259.28 | 67226.1184 | 17430387.9788 | 4519350995.1308 | 1.1718e+12 | 3.0382e+14 | 78774041257289072 | 2.0425e+19 | 5.2957e+21 | 1.3731e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -1.0588
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.56082
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.34088
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.80986
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.73757
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.34022
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.20198
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.433
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.56082
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.56082
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98883 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.97778
| Adjusted R Square | 0.96111 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.16462 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.56082 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.045682 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00040374 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.7693; (UUT)3: 1.5898; (UUT)4: 58.6663; (UUT)5: 0.00091905 |  | D = | 7.6763e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.10839; (UUT)3: 0.027099 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 4.8777 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.56082 | 0.099085 | -5.66 | 0.0048031 | -0.83592 | -0.28571 | -0.83592 | -0.28571 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.045682 | 0.0056937 | 8.0232 | 0.0013094 | 0.029873 | 0.06149 | 0.029873 | 0.06149 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00040374 | 7.5409e-05 | -5.354 | 0.0058699 | -0.00061311 | -0.00019437 | -0.00061311 | -0.00019437 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 7.6763e-07 | 2.5315e-07 | 3.0323 | 0.038693 | 6.4773e-08 | 1.4705e-06 | 6.4773e-08 | 1.4705e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 19
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 19 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.199 | 50.35 | 99.884 | 149.718 | 199.466 | 249.477 | 259.553 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571
|  | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 1.77 |  | 0.199 | 0.199 | -1.571 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02
|  | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02
|  | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.37 |  | 50.35 | 50.35 | -0.02 | [5 empty] | 1.77 | 50.37 | 100.34 | 149.86 | 199.41 | 249.38 | 259.34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924 | 0.17924
3 | 100 | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.34 |  | 99.884 | 99.884 | -0.456
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.86 |  | 149.718 | 149.718 | -0.142 |  |  |  |  | UD | 0.1833 | 0.18296 | 0.18276 | 0.1833 | 0.18276 | 0.18941 | 0.18941 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 43667.0584 | 44508.3672 | 44585.8529 | 43667.0584 | 44585.8529 | 9963.3451 | 9963.3451 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.9602 | 1.9602 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056
|  | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056 |  |  |  |  | U95 | 0.35928 | 0.35861 | 0.35821 | 0.35928 | 0.35821 | 0.37128 | 0.37128 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056
|  | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056
|  | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056
| Rata-rata | 199.41 |  | 199.466 | 199.466 | 0.056
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 |  |  |  |  | 1.77 | -1.571 |  | 0.199 |  | ± | 0.35928
|  | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 |  |  |  |  | 50.37 | -0.02 |  | 50.35 |  | ± | 0.35861
|  | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 |  |  |  |  | 100.34 | -0.456 |  | 99.884 |  | ± | 0.35821
| Rata-rata | 249.38 |  | 249.477 | 249.477 | 0.097 |  |  |  |  | 149.86 | -0.142 |  | 149.718 |  | ± | 0.35928
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.41 | 0.056 |  | 199.466 |  | ± | 0.35821
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.38 | 0.097 |  | 249.477 |  | ± | 0.37128
7 | 260 | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213 |  |  |  |  | 259.34 | 0.213 |  | 259.553 |  | ± | 1.8
|  | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213
| Rata-rata | 259.34 |  | 259.553 | 259.553 | 0.213 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 19
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -1.571 | 1.77 | 3.1329 | 5.5452 | 9.8151 | 17.3727 | 30.7496 | 54.4268 | 96.3355 | 170.5137 | 301.8093
2 | -0.02 | 50.37 | 2537.1369 | 127795.5857 | 6437063.6493 | 324234896.0173 | 16331711712.3933 | 822628318953.2484 | 4.1436e+13 | 2.0871e+15 | 1.0513e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.456 | 100.34 | 10068.1156 | 1010234.7193 | 101366951.735 | 10171159937.0862 | 1.0206e+12 | 1.024e+14 | 10275258904038396 | 1.031e+18 | 1.0345e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.142 | 149.86 | 22458.0196 | 3365558.8173 | 504362644.354 | 75583785882.8881 | 1.1327e+13 | 1.6975e+15 | 2.5438e+17 | 3.8122e+19 | 5.7129e+21
5 | 0.056 | 199.41 | 39764.3481 | 7929408.6546 | 1581203379.818 | 315307765969.5021 | 6.2876e+13 | 12538007764644612 | 2.5002e+18 | 4.9857e+20 | 9.9419e+22 | orde 3
6 | 0.097 | 249.38 | 62190.3844 | 15509038.0617 | 3867643911.8198 | 964513038729.613 | 2.4053e+14 | 59983436637406728 | 1.4959e+19 | 3.7304e+21 | 9.3029e+23
7 | 0.213 | 259.34 | 67257.2356 | 17442491.4805 | 4523535740.5539 | 1.1731e+12 | 3.0424e+14 | 78901733616366832 | 2.0462e+19 | 5.3067e+21 | 1.3762e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.92828
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.50502
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.32476
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.84338
22 | [12 empty] | 100 |  | 1.0226
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.72101
24 | [12 empty] | 150 |  | 0.18373
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.5223
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.50502
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.50502
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98923 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.97858
| Adjusted R Square | 0.96252 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.17924 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.50502 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.039666 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00026403 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 5.872; (UUT)3: 1.9573; (UUT)4: 60.9272; (UUT)5: 0.00085375 |  | D = | 2.0131e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.1285; (UUT)3: 0.032126 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 6.0005 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.50502 | 0.10769 | -4.6897 | 0.0093798 | -0.804 | -0.20603 | -0.804 | -0.20603 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.039666 | 0.0061701 | 6.4287 | 0.0030106 | 0.022535 | 0.056797 | 0.022535 | 0.056797 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00026403 | 8.1822e-05 | -3.2268 | 0.032072 | -0.0004912 | -3.685e-05 | -0.0004912 | -3.685e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 2.0131e-07 | 2.7476e-07 | 0.73269 | 0.50437 | -5.6154e-07 | 9.6416e-07 | -5.6154e-07 | 9.6416e-07
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 20
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 20 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | 0.198 | 50.346 | 99.884 | 149.718 | 199.466 | 249.478 | 259.554 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | 0 | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822
|  | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | 3.02 |  | 0.198 | 0.198 | -2.822 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 50 | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016
|  | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016
|  | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 50.33 |  | 50.346 | 50.346 | 0.016 | [5 empty] | 3.02 | 50.33 | 100.24 | 149.82 | 199.34 | 249.27 | 259.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892
3 | 100 | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356 |  |  |  |  | Ustd | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356 |  |  |  |  | Udrift | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 100.24 |  | 99.884 | 99.884 | -0.356
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 150 | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 149.82 |  | 149.718 | 149.718 | -0.102 |  |  |  |  | UD | 0.22226 | 0.22198 | 0.22181 | 0.22226 | 0.22181 | 0.22732 | 0.22732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 94394.3994 | 96442.9945 | 96750.0703 | 94394.3994 | 96750.0703 | 20672.8465 | 20672.8465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.9601 | 1.9601 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 200 | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126
|  | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126 |  |  |  |  | U95 | 0.43564 | 0.43508 | 0.43475 | 0.43564 | 0.43475 | 0.44557 | 0.44557 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126
|  | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126
|  | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126
| Rata-rata | 199.34 |  | 199.466 | 199.466 | 0.126
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 250 | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 | [9 empty] | (°C)
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 3.02 | -2.822 |  | 0.198 |  | ± | 0.43564
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 50.33 | 0.016 |  | 50.346 |  | ± | 0.43508
|  | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 100.24 | -0.356 |  | 99.884 |  | ± | 0.43475
| Rata-rata | 249.27 |  | 249.478 | 249.478 | 0.208 |  |  |  |  | 149.82 | -0.102 |  | 149.718 |  | ± | 0.43564
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199.34 | 0.126 |  | 199.466 |  | ± | 0.43475
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.27 | 0.208 |  | 249.478 |  | ± | 0.44557
7 | 260 | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234 |  |  |  |  | 259.32 | 0.234 |  | 259.554 |  | ± | 1.8
|  | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234
| Rata-rata | 259.32 |  | 259.554 | 259.554 | 0.234 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | [10 empty] | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
9
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!
10
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | #DIV/0!
| ESDM = |  |  |  |  | #DIV/0!

## REGRESI 20
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -2.822 | 3.02 | 9.1204 | 27.5436 | 83.1817 | 251.2087 | 758.6503 | 2291.124 | 6919.1946 | 20895.9676 | 63105.8222
2 | 0.016 | 50.33 | 2533.1089 | 127491.3709 | 6416640.6993 | 322949526.3937 | 16254049663.3957 | 818066319558.7067 | 4.1173e+13 | 2.0723e+15 | 1.043e+17 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | -0.356 | 100.24 | 10048.0576 | 1007217.2938 | 100963461.5329 | 10120577384.0597 | 1.0145e+12 | 1.0169e+14 | 10193620564708956 | 1.0218e+18 | 1.0243e+20 |  | (°C) |  | (°C)
4 | -0.102 | 149.82 | 22446.0324 | 3362864.5742 | 503824370.5018 | 75482967188.5871 | 1.1309e+13 | 1.6943e+15 | 2.5384e+17 | 3.803e+19 | 5.6977e+21
5 | 0.126 | 199.34 | 39736.4356 | 7921061.0725 | 1578984314.1929 | 314754733191.2222 | 6.2743e+13 | 12507231185248184 | 2.4932e+18 | 4.9699e+20 | 9.9071e+22 | orde 3
6 | 0.208 | 249.27 | 62135.5329 | 15488524.286 | 3860824448.767 | 962387710344.1465 | 2.3989e+14 | 59798473238644400 | 1.4906e+19 | 3.7156e+21 | 9.2619e+23
7 | 0.234 | 259.32 | 67246.8624 | 17438456.3576 | 4522140502.6445 | 1.1727e+12 | 3.041e+14 | 78859149798157312 | 2.045e+19 | 5.303e+21 | 1.3752e+24
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.75208
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.44201
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.19677
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.63619
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.89449
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.70213
24 | [12 empty] | 150 |  | 0.28794
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.2284
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.44201
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.44201
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.97734 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9552
| Adjusted R Square | 0.92159 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.21892 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.44201 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.029463 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00015499 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.087; (UUT)3: 1.3623; (UUT)4: 28.4255; (UUT)5: 0.0037073 |  | D = | -5.9956e-08 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.19171; (UUT)3: 0.047927 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 4.2787 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.44201 | 0.13136 | -3.3647 | 0.028181 | -0.80673 | -0.077282 | -0.80673 | -0.077282 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.029463 | 0.0075344 | 3.9105 | 0.017387 | 0.0085443 | 0.050382 | 0.0085443 | 0.050382 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00015499 | 9.9944e-05 | -1.5507 | 0.19591 | -0.00043247 | 0.0001225 | -0.00043247 | 0.0001225 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -5.9956e-08 | 3.3572e-07 | -0.17859 | 0.86694 | -9.9206e-07 | 8.7215e-07 | -9.9206e-07 | 8.7215e-07
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 21
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 9 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -9.8542 | 0.21 | 25.364 | 50.4796 | 99.215 | 125.418 | 149.6332 | 199.791 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -10 | -9.2 |  | -9.853 | -9.853 | -0.653 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -9.2 |  | -9.853 | -9.853 | -0.653
|  | -9.2 |  | -9.855 | -9.855 | -0.655 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -9.2 |  | -9.855 | -9.855 | -0.655 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -9.2 |  | -9.855 | -9.855 | -0.655 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -9.2 |  | -9.8542 | -9.8542 | -0.6542 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59
|  | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59
|  | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 0.8 |  | 0.21 | 0.21 | -0.59 | [5 empty] | -9.2 | 0.8 | 25.3 | 50 | 98.5 | 125.7 | 149.9 | 200.7 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0.0004899 | 0 | 0 | 0.00024495 | 0 | 0 | 0.0004899 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893
3 | 25 | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 25.3 |  | 25.364 | 25.364 | 0.064
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 50 | 50 |  | 50.479 | 50.479 | 0.479 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 50 |  | 50.479 | 50.479 | 0.479 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 50 |  | 50.48 | 50.48 | 0.48 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 50 |  | 50.48 | 50.48 | 0.48 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 50 |  | 50.48 | 50.48 | 0.48 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 50 |  | 50.4796 | 50.4796 | 0.4796 |  |  |  |  | UD | 0.26956 | 0.27143 | 0.27129 | 0.27166 | 0.27129 | 0.27582 | 0.27582 | 0.27166 | 0.26956 | 0.26956
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | Veff | 5222405.5189 | 215592.7423 | 216497.5948 | 210660.1349 | 216497.5948 | 44802.7545 | 44803.0322 | 210659.7997 | 5222445.4079 | 5222445.4079
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 100 | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715
|  | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715 |  |  |  |  | U95 | 0.52832 | 0.532 | 0.53173 | 0.53245 | 0.53173 | 0.54061 | 0.54061 | 0.53245 | 0.52832 | 0.52832
|  | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715
|  | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715
|  | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715
| Rata-rata | 98.5 |  | 99.215 | 99.215 | 0.715
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 125 | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 | [9 empty] | (°C)
|  | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 |  |  |  |  | -9.2 | -0.6542 |  | -9.8542 |  | ± | 0.52832
|  | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 |  |  |  |  | 0.8 | -0.59 |  | 0.21 |  | ± | 0.532
|  | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 |  |  |  |  | 25.3 | 0.064 |  | 25.364 |  | ± | 0.53173
| Rata-rata | 125.7 |  | 125.418 | 125.418 | -0.282 |  |  |  |  | 50 | 0.4796 |  | 50.4796 |  | ± | 0.53245
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 98.5 | 0.715 |  | 99.215 |  | ± | 0.53173
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.7 | -0.282 |  | 125.418 |  | ± | 0.54061
7 | 150 | 149.9 |  | 149.632 | 149.632 | -0.268 |  |  |  |  | 149.9 | -0.2668 |  | 149.6332 |  | ± | 0.54061
|  | 149.9 |  | 149.632 | 149.632 | -0.268 |  |  |  |  | 200.7 | -0.909 |  | 199.791 |  | ± | 0.53245
|  | 149.9 |  | 149.634 | 149.634 | -0.266 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 149.9 |  | 149.634 | 149.634 | -0.266 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 149.9 |  | 149.634 | 149.634 | -0.266
| Rata-rata | 149.9 |  | 149.6332 | 149.6332 | -0.2668 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 200 | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909
|  | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909
|  | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909
|  | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909
| Rata-rata | 200.7 |  | 199.791 | 199.791 | -0.909
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 21
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.6542 | -9.2 | 84.64 | -778.688 | 7163.9296 | -65908.1523 | 606355.0013 | -5578466.0124 | 51321887.3138 | -472161363.2866 | 4343884542.2363
2 | -0.59 | 0.8 | 0.64 | 0.512 | 0.4096 | 0.32768 | 0.26214 | 0.20972 | 0.16777 | 0.13422 | 0.10737 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0.064 | 25.3 | 640.09 | 16194.277 | 409715.2081 | 10365794.7649 | 262254607.5527 | 6635041571.084 | 167866551748.4263 | 4.247e+12 | 1.0745e+14 |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0.4796 | 50 | 2500 | 125000 | 6250000 | 312500000 | 15625000000 | 781250000000 | 39062500000000 | 1953125000000000 | 97656250000000000
5 | 0.715 | 98.5 | 9702.25 | 955671.625 | 94133655.0625 | 9272165023.6562 | 913308254830.1406 | 8.9961e+13 | 8861145015425732 | 8.7282e+17 | 8.5973e+19 | orde 3
6 | -0.282 | 125.7 | 15800.49 | 1986121.593 | 249655484.2401 | 31381694368.9806 | 3.9447e+12 | 495846148060134 | 62327860811158848 | 7.8346e+18 | 9.8481e+20
7 | -0.2668 | 149.9 | 22470.01 | 3368254.499 | 504901349.4001 | 75684712275.075 | 1.1345e+13 | 1.7006e+15 | 2.5493e+17 | 3.8213e+19 | 5.7282e+21
8 | -0.909 | 200.7 | 40280.49 | 8084294.343 | 1622517874.6401 | 325639337440.268 | 6.5356e+13 | 13116912075369340 | 2.6326e+18 | 5.2836e+20 | 1.0604e+23
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde | -10 |  | -0.84383
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.16881
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.47458
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.34694
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.052037
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.3046
25 | [12 empty] | 200 |  | -0.92608
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.47568
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.93313 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.87073
| Adjusted R Square | 0.77378 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.26893 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.47568 |  | A = | -11.1028
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.033477 |  | B = | 0.40084
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00032638 |  | C = | -0.0043335
| Regression | 3 | (UUT)2: 1.9487; (UUT)3: 0.64956; (UUT)4: 8.981; (UUT)5: 0.029948 |  | D = | 7.3864e-07 |  | D = | 1.6393e-05
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.2893; (UUT)3: 0.072326 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 2.238 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.47568 | 0.16139 | -2.9474 | 0.042079 | -0.92378 | -0.027587 | -0.92378 | -0.027587 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.033477 | 0.0092167 | 3.6323 | 0.022115 | 0.0078878 | 0.059067 | 0.0078878 | 0.059067 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00032638 | 0.00012226 | -2.6696 | 0.055829 | -0.00066581 | 1.3063e-05 | -0.00066581 | 1.3063e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 7.3864e-07 | 4.1085e-07 | 1.7978 | 0.14661 | -4.0207e-07 | 1.8793e-06 | -4.0207e-07 | 1.8793e-06
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 4
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 3 | (UUT)2: 4.6206; (UUT)3: 1.5402; (UUT)4: #NUM!; (UUT)5: #NUM!
| Residual | 0 | (UUT)2: 0; (UUT)3: 65535
| Total | 3 | (UUT)2: 4.6206
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | -11.1028 | 0 | 65535 | #NUM! | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028 | -11.1028
| X Variable 1 | 0.40084 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084 | 0.40084
| X Variable 2 | -0.0043335 | 0 | 65535 | #NUM! | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335 | -0.0043335
| X Variable 3 | 1.6393e-05 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05 | 1.6393e-05

## PERHITUNGAN 22
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 10 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -9.8036 | 0.204 | 25.366 | 50.48 | 99.219 | 125.4102 | 149.6458 | 199.6728 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -10 | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804
|  | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -9 |  | -9.803 | -9.803 | -0.803 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -9 |  | -9.803 | -9.803 | -0.803 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -9 |  | -9.8036 | -9.8036 | -0.8036 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596
|  | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596
|  | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 0.8 |  | 0.204 | 0.204 | -0.596 | [5 empty] | -9 | 0.8 | 25.3 | 49.9 | 93.8 | 120.6 | 144.7 | 195.9 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0.00024495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073485 | 0.0004899 | 0.0004899 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539
3 | 25 | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 25.3 |  | 25.366 | 25.366 | 0.066
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 50 | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 49.9 |  | 50.48 | 50.48 | 0.58 |  |  |  |  | UD | 0.92557 | 0.92612 | 0.92608 | 0.92619 | 0.92608 | 0.92742 | 0.92742 | 0.92619 | 0.92557 | 0.92557
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Veff | 677197615.7359 | 29134330.7719 | 29310610.3562 | 28381773.5279 | 29310610.3562 | 5723596.6579 | 5723595.2557 | 28381773.6459 | 677198083.2561 | 677198083.2561
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 100 | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419
|  | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419 |  |  |  |  | U95 | 1.8141 | 1.8152 | 1.8151 | 1.8153 | 1.8151 | 1.8177 | 1.8177 | 1.8153 | 1.8141 | 1.8141
|  | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419
|  | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419
|  | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419
| Rata-rata | 93.8 |  | 99.219 | 99.219 | 5.419
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 125 | 120.6 |  | 125.409 | 125.409 | 4.809 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 120.6 |  | 125.409 | 125.409 | 4.809 | [9 empty] | (°C)
|  | 120.6 |  | 125.409 | 125.409 | 4.809 |  |  |  |  | -9 | -0.8036 |  | -9.8036 |  | ± | 1.8141
|  | 120.6 |  | 125.412 | 125.412 | 4.812 |  |  |  |  | 0.8 | -0.596 |  | 0.204 |  | ± | 1.8152
|  | 120.6 |  | 125.412 | 125.412 | 4.812 |  |  |  |  | 25.3 | 0.066 |  | 25.366 |  | ± | 1.8151
| Rata-rata | 120.6 |  | 125.4102 | 125.4102 | 4.8102 |  |  |  |  | 49.9 | 0.58 |  | 50.48 |  | ± | 1.8153
| STDV |  |  |  |  | 0.0016432 |  |  |  |  | 93.8 | 5.419 |  | 99.219 |  | ± | 1.8151
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00073485 |  |  |  |  | 120.6 | 4.8102 |  | 125.4102 |  | ± | 1.8177
7 | 150 | 144.7 |  | 149.645 | 149.645 | 4.945 |  |  |  |  | 144.7 | 4.9458 |  | 149.6458 |  | ± | 1.8177
|  | 144.7 |  | 149.645 | 149.645 | 4.945 |  |  |  |  | 195.9 | 3.7728 |  | 199.6728 |  | ± | 1.8153
|  | 144.7 |  | 149.645 | 149.645 | 4.945 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 144.7 |  | 149.647 | 149.647 | 4.947 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 144.7 |  | 149.647 | 149.647 | 4.947
| Rata-rata | 144.7 |  | 149.6458 | 149.6458 | 4.9458 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 200 | 195.9 |  | 199.672 | 199.672 | 3.772 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 195.9 |  | 199.672 | 199.672 | 3.772
|  | 195.9 |  | 199.672 | 199.672 | 3.772
|  | 195.9 |  | 199.674 | 199.674 | 3.774
|  | 195.9 |  | 199.674 | 199.674 | 3.774
| Rata-rata | 195.9 |  | 199.6728 | 199.6728 | 3.7728
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 22
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.8036 | -9 | 81 | -729 | 6561 | -59049 | 531441 | -4782969 | 43046721 | -387420489 | 3486784401
2 | -0.596 | 0.8 | 0.64 | 0.512 | 0.4096 | 0.32768 | 0.26214 | 0.20972 | 0.16777 | 0.13422 | 0.10737 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0.066 | 25.3 | 640.09 | 16194.277 | 409715.2081 | 10365794.7649 | 262254607.5527 | 6635041571.084 | 167866551748.4263 | 4.247e+12 | 1.0745e+14 |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0.58 | 49.9 | 2490.01 | 124251.499 | 6200149.8001 | 309387475.025 | 15438435003.747 | 770377906686.9751 | 3.8442e+13 | 1.9182e+15 | 95720609702338768
5 | 5.419 | 93.8 | 8798.44 | 825293.672 | 77412546.4336 | 7261296855.4717 | 681109645043.2433 | 6.3888e+13 | 5992702345334273 | 5.6212e+17 | 5.2726e+19 | orde 3
6 | 4.8102 | 120.6 | 14544.36 | 1754049.816 | 211538407.8096 | 25511531981.8378 | 3.0767e+12 | 3.7105e+14 | 44748497978620624 | 5.3967e+18 | 6.5084e+20
7 | 4.9458 | 144.7 | 20938.09 | 3029741.623 | 438403612.8481 | 63437002779.12 | 9.1793e+12 | 1.3282e+15 | 1.922e+17 | 2.7811e+19 | 4.0243e+21
8 | 3.7728 | 195.9 | 38376.81 | 7518017.079 | 1472779545.7761 | 288517513017.5381 | 5.6521e+13 | 11072381778746586 | 2.1691e+18 | 4.2492e+20 | 8.3242e+22
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.90376
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.13148
21 | [12 empty] | 50 |  | 1.4354
22 | [12 empty] | 100 |  | 4.2628
23 | [12 empty] | 125 |  | 5.2445
24 | [12 empty] | 150 |  | 5.5771
25 | [12 empty] | 200 |  | 3.2117
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.73818
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.96594 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.93305
| Adjusted R Square | 0.88283 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.92539 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.73818 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.022489 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | 0.00056411 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 47.7363; (UUT)3: 15.9121; (UUT)4: 18.5812; (UUT)5: 0.008215 |  | D = | -2.889e-06 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 3.4254; (UUT)3: 0.85635 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 51.1617 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.73818 | 0.55664 | -1.3261 | 0.25545 | -2.2836 | 0.8073 | -2.2836 | 0.8073 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.022489 | 0.032305 | 0.69615 | 0.52467 | -0.067203 | 0.11218 | -0.067203 | 0.11218 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | 0.00056411 | 0.00044259 | 1.2746 | 0.27147 | -0.00066471 | 0.0017929 | -0.00066471 | 0.0017929 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | -2.889e-06 | 1.529e-06 | -1.8895 | 0.13182 | -7.1342e-06 | 1.3561e-06 | -7.1342e-06 | 1.3561e-06

## PERHITUNGAN 23
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 11 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -9.8048 | 0.2068 | 25.385 | 50.4856 | 99.8028 | 125.3418 | 151.0818 | 199.378 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -10 | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804
|  | -9 |  | -9.804 | -9.804 | -0.804 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -9 |  | -9.806 | -9.806 | -0.806 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -9 |  | -9.806 | -9.806 | -0.806 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -9 |  | -9.8048 | -9.8048 | -0.8048 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 0.7 |  | 0.206 | 0.206 | -0.494 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.7 |  | 0.206 | 0.206 | -0.494 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.7 |  | 0.206 | 0.206 | -0.494
|  | 0.7 |  | 0.208 | 0.208 | -0.492
|  | 0.7 |  | 0.208 | 0.208 | -0.492 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 0.7 |  | 0.2068 | 0.2068 | -0.4932 | [5 empty] | -9 | 0.7 | 25.1 | 49.6 | 99.2 | 124.7 | 151.5 | 201 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | Urep | 0.0004899 | 0.0004899 | 0 | 0.00024495 | 0.00073485 | 0.0004899 | 0.00073485 | 0 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | Uip | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642
3 | 25 | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 25.1 |  | 25.385 | 25.385 | 0.285
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 50 | 49.6 |  | 50.486 | 50.486 | 0.886 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.6 |  | 50.486 | 50.486 | 0.886 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.6 |  | 50.486 | 50.486 | 0.886 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.6 |  | 50.485 | 50.485 | 0.885 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.6 |  | 50.485 | 50.485 | 0.885 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 49.6 |  | 50.4856 | 50.4856 | 0.8856 |  |  |  |  | UD | 0.19727 | 0.19983 | 0.19964 | 0.20014 | 0.19964 | 0.20574 | 0.20575 | 0.20014 | 0.19727 | 0.19727
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | Veff | 1498595.6102 | 63330.2061 | 63485.7999 | 62057.8835 | 63487.3352 | 13871.7057 | 13871.896 | 62057.6997 | 1498598.48 | 1498598.48
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.9601 | 1.9601 | 1.96 | 1.96 | 1.96
5 | 100 | 99.2 |  | 99.804 | 99.804 | 0.604
|  | 99.2 |  | 99.804 | 99.804 | 0.604 |  |  |  |  | U95 | 0.38664 | 0.39166 | 0.39129 | 0.39227 | 0.3913 | 0.40329 | 0.40329 | 0.39227 | 0.38664 | 0.38664
|  | 99.2 |  | 99.804 | 99.804 | 0.604
|  | 99.2 |  | 99.801 | 99.801 | 0.601
|  | 99.2 |  | 99.801 | 99.801 | 0.601
| Rata-rata | 99.2 |  | 99.8028 | 99.8028 | 0.6028
| STDV |  |  |  |  | 0.0016432
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00073485 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 125 | 124.7 |  | 125.341 | 125.341 | 0.641 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 124.7 |  | 125.341 | 125.341 | 0.641 | [9 empty] | (°C)
|  | 124.7 |  | 125.341 | 125.341 | 0.641 |  |  |  |  | -9 | -0.8048 |  | -9.8048 |  | ± | 0.38664
|  | 124.7 |  | 125.343 | 125.343 | 0.643 |  |  |  |  | 0.7 | -0.4932 |  | 0.2068 |  | ± | 0.39166
|  | 124.7 |  | 125.343 | 125.343 | 0.643 |  |  |  |  | 25.1 | 0.285 |  | 25.385 |  | ± | 0.39129
| Rata-rata | 124.7 |  | 125.3418 | 125.3418 | 0.6418 |  |  |  |  | 49.6 | 0.8856 |  | 50.4856 |  | ± | 0.39227
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | 99.2 | 0.6028 |  | 99.8028 |  | ± | 0.3913
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 124.7 | 0.6418 |  | 125.3418 |  | ± | 0.40329
7 | 150 | 151.5 |  | 151.083 | 151.083 | -0.417 |  |  |  |  | 151.5 | -0.4182 |  | 151.0818 |  | ± | 0.40329
|  | 151.5 |  | 151.083 | 151.083 | -0.417 |  |  |  |  | 201 | -1.622 |  | 199.378 |  | ± | 0.39227
|  | 151.5 |  | 151.083 | 151.083 | -0.417 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 151.5 |  | 151.08 | 151.08 | -0.42 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 151.5 |  | 151.08 | 151.08 | -0.42
| Rata-rata | 151.5 |  | 151.0818 | 151.0818 | -0.4182 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0.0016432 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00073485 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 200 | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622
|  | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622
|  | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622
|  | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622
| Rata-rata | 201 |  | 199.378 | 199.378 | -1.622
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 23
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.8048 | -9 | 81 | -729 | 6561 | -59049 | 531441 | -4782969 | 43046721 | -387420489 | 3486784401
2 | -0.4932 | 0.7 | 0.49 | 0.343 | 0.2401 | 0.16807 | 0.11765 | 0.082354 | 0.057648 | 0.040354 | 0.028248 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0.285 | 25.1 | 630.01 | 15813.251 | 396912.6001 | 9962506.2625 | 250058907.189 | 6276478570.4439 | 157539612118.1426 | 3.9542e+12 | 9.9252e+13 |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0.8856 | 49.6 | 2460.16 | 122023.936 | 6052387.2256 | 300198406.3898 | 14889840956.9321 | 738536111463.8323 | 3.6631e+13 | 1816916999978862 | 90119083198951552
5 | 0.6028 | 99.2 | 9840.64 | 976191.488 | 96838195.6096 | 9606349004.4723 | 952949821243.6545 | 9.4533e+13 | 9377636128923158 | 9.3026e+17 | 9.2282e+19 | orde 3
6 | 0.6418 | 124.7 | 15550.09 | 1939096.223 | 241805299.0081 | 30153120786.3101 | 3.7601e+12 | 4.6888e+14 | 58469802628396648 | 7.2912e+18 | 9.0921e+20
7 | -0.4182 | 151.5 | 22952.25 | 3477265.875 | 526805780.0625 | 79811075679.4688 | 1.2091e+13 | 1.8318e+15 | 2.7752e+17 | 4.2045e+19 | 6.3698e+21
8 | -1.622 | 201 | 40401 | 8120601 | 1632240801 | 328080401001 | 65944160601201 | 13254776280841400 | 2.6642e+18 | 5.3551e+20 | 1.0764e+23
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11
12
13
14
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.91529
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.3561
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.79758
22 | [12 empty] | 100 |  | 0.74592
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.35823
24 | [12 empty] | 150 |  | -0.20038
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.6195
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.46723
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.98514 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9705
| Adjusted R Square | 0.94837 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.19642 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.46723 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.041273 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00034766 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 5.0767; (UUT)3: 1.6922; (UUT)4: 43.8619; (UUT)5: 0.0016158 |  | D = | 5.6244e-07 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.15432; (UUT)3: 0.038581 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 5.231 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.46723 | 0.11797 | -3.9606 | 0.016669 | -0.79476 | -0.1397 | -0.79476 | -0.1397 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.041273 | 0.00677 | 6.0965 | 0.0036618 | 0.022476 | 0.06007 | 0.022476 | 0.06007 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00034766 | 8.9663e-05 | -3.8774 | 0.01788 | -0.0005966 | -9.8716e-05 | -0.0005966 | -9.8716e-05 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 5.6244e-07 | 3.0083e-07 | 1.8696 | 0.13489 | -2.728e-07 | 1.3977e-06 | -2.728e-07 | 1.3977e-06

## PERHITUNGAN 24
| Satuan Ukur | Celcius
[6 empty] | No.Kode Alat :S-10810 |  |  |  |  | Perhitungan Ketidakpastian
1. | IDENTITAS ALAT YANG DIKALIBRASI | [9 empty] | Sumber ketidapastian | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian (°C) | distribusi | Pembagi | n | Ketidakpastian baku (°C) | Ket
| Nama alat |  | : | Termometer Digital |  | Rentang ukur | : | -30~1000 | °C
| Merek / Tipe |  | : | Hioki / LR 8431-20 |  | Skala terkecil | : | 0.01 | °C |  | Media Halo Karbon | -30 | 0 | Normal | 2 | 60 | 0 | u2
| No. seri/No.Invt. |  | : | 210149173 |  | Lain-lain | : | 12 |  |  |  | -20 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
[12 empty] | -10 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
2. | IDENTITAS ALAT STANDAR | [10 empty] | 0 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Nama Alat |  | : | Termometer Digital (PRT) | [7 empty] | 10 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| Merek |  | : | Burn Engr | [6 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
| Tipe / Nomor Seri |  | : | 3925/496170 | [7 empty] | 25 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Tertelusur |  | : | SI melalui BSN SNSU | [7 empty] | 50 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
[12 empty] | 75 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
3. | PELAKSANAAN KALIBRASI | [10 empty] | 90 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Tanggal Penerimaan |  | : | 2023-11-07 | [6 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05 | Normal | 2 | 60 | 0.025
| Tanggal Pelaksanaan |  | : | 2023-11-15 | [7 empty] | 50 | 0.11 | Normal | 2 | 60 | 0.055
| Tempat Pelaksanaan |  | : | Lab. Kalibrasi Suhu | [7 empty] | 70 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
| Metode kalibrasi |  | : | MK.2.2.1.02 yang mengacu ke JIS Z8710-1993; Temperature Measurement Requirement | [7 empty] | 100 | 0.01 | Normal | 2 | 60 | 0.005
[12 empty] | 110 | 0.02 | Normal | 2 | 60 | 0.01
4. | DATA PENGAMATAN |  |  |  | Sebenarnya | [5 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Kondisi lingkungan |  | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | [5 empty] | 150 | 0.1 | Normal | 2 | 60 | 0.05
| Sebelum kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 200 | 0.03 | Normal | 2 | 60 | 0.015
| Sesudah kalibrasi |  | 22 | 58 | 22,4± 0,79 | 56,8± 3,4 | [5 empty] | 250 | 0.13 | Normal | 2 | 60 | 0.065
[12 empty] | 260 | 0.04 | Normal | 2 | 60 | 0.02
| suhu |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95 |  | Resolusi Alat Ukur Standar |  | 0.0005 | rect. |  | ¥ | 0.00028868 | u3
| Sebelum kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79
| Sesudah kalibrasi |  | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.4 | ± 0,79 | Daya Baca |  | 0.005 | rect. |  | ¥ | 0.0028868 | u4
| Kelembaban |  | Nilai Atas | Nilai Bawah | Koreksi Atas | Koreksi Bawah | U Atas | U Bawah | Koreksi & U95
| Sebelum kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
| Sesudah kalibrasi |  | 55 | 60 | 0 | -2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | ± 3,4
Ketidakpastian Alat Standar dari Sertifikat Kalibrasi
[11 empty] | Penunjukkan Standar | -9.8226 | 0.209 | 25.3864 | 50.4846 | 99.7928 | 125.3388 | 151.0676 | 199.3744 | 0 | 0
[11 empty] | Sertifikat Std | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.05
Data Kalibrasi | [10 empty] | Pembagi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 0.07 | 250 | 0.031
| Suhu | Pembacaan |  | Pembacaan | Pembacaan | Koreksi |  |  |  |  | Ketidakpastian | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 400 | 0.08
No | Media Kalibrasi | suhu alat |  | Standar | Std. Sebenarnya | C = t - r
| (°C) | r (°C) |  | t (°C) | t (°C) | (°C) |  |  |  |  | Urep = |  |  |  |  | Uip = |  |  |  | Udrift =( 0.1 x Ustd)/31/2
1 | -10 | -9 |  | -9.823 | -9.823 | -0.823 |  |  |  |  | (berulang) |  |  |  |  | (interpolasi)
|  | -9 |  | -9.823 | -9.823 | -0.823
|  | -9 |  | -9.823 | -9.823 | -0.823 |  |  |  |  | Menggunakan Block Calibrator | [5 empty] | Menggunakan Block Calibrator Techne CE350
|  | -9 |  | -9.822 | -9.822 | -0.822 |  |  |  |  | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku | Suhu (°C) | Ketidakpastian | distribusi | pembagi | n | ketidakpastian baku
|  | -9 |  | -9.822 | -9.822 | -0.822 |  |  |  |  | 30 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 50~100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| Rata-rata | -9 |  | -9.8226 | -9.8226 | -0.8226 |  |  |  |  | 50 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35 | 150~350 | 1.1 | Normal | 2 | 60 | 0.55
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | 75 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | 100 | 0.7 | Normal | 2 | 60 | 0.35
2 | 0 | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491 |  |  |  |  | 150 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491 |  |  |  |  | 200 | 1 | Normal | 2 | 60 | 0.5
|  | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491
|  | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491
|  | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491 |  |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran | PENUNJUKKAN ALAT (°C)
| Rata-rata | 0.7 |  | 0.209 | 0.209 | -0.491 | [5 empty] | -9 | 0.7 | 25.1 | 49.6 | 98.5 | 124.7 | 150.9 | 201 | #DIV/0! | #DIV/0!
| STDV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Urep | 0.00024495 | 0 | 0.00024495 | 0.00024495 | 0.0002 | 0.0004899 | 0.00024495 | 0.00024495 | 0 | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Uip | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083
3 | 25 | 25.1 |  | 25.387 | 25.387 | 0.287 |  |  |  |  | Ustd | 0.01 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
|  | 25.1 |  | 25.387 | 25.387 | 0.287 |  |  |  |  | Uapp | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | 25.1 |  | 25.386 | 25.386 | 0.286 |  |  |  |  | Udrift | 0.0011547 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0040415 | 0.0011547 | 0.0011547
|  | 25.1 |  | 25.386 | 25.386 | 0.286 |  |  |  |  | Ures | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868
|  | 25.1 |  | 25.386 | 25.386 | 0.286 |  |  |  |  | Udisp | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
| Rata-rata | 25.1 |  | 25.3864 | 25.3864 | 0.2864
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | Vrep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | Vip | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
4 | 50 | 49.6 |  | 50.485 | 50.485 | 0.885 |  |  |  |  | Vstd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.6 |  | 50.485 | 50.485 | 0.885 |  |  |  |  | Vapp | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 49.6 |  | 50.485 | 50.485 | 0.885 |  |  |  |  | Vdrift | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.6 |  | 50.484 | 50.484 | 0.884 |  |  |  |  | Vres | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
|  | 49.6 |  | 50.484 | 50.484 | 0.884 |  |  |  |  | Vdisp | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
| Rata-rata | 49.6 |  | 50.4846 | 50.4846 | 0.8846 |  |  |  |  | UD | 0.1321 | 0.13589 | 0.13561 | 0.13635 | 0.13561 | 0.14445 | 0.14445 | 0.13635 | 0.1321 | 0.1321
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | Veff | 301382.855 | 13543.4334 | 13517.6196 | 13367.9978 | 13517.5905 | 3370.4902 | 3370.4324 | 13367.9978 | 301381.051 | 301381.051
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | k | 1.96 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9601 | 1.96 | 1.96
5 | 100 | 98.5 |  | 99.793 | 99.793 | 1.293
|  | 98.5 |  | 99.793 | 99.793 | 1.293 |  |  |  |  | U95 | 0.25892 | 0.26636 | 0.26582 | 0.26726 | 0.26582 | 0.28322 | 0.28322 | 0.26726 | 0.25891 | 0.25891
|  | 98.5 |  | 99.793 | 99.793 | 1.293
|  | 98.5 |  | 99.793 | 99.793 | 1.293
|  | 98.5 |  | 99.792 | 99.792 | 1.292
| Rata-rata | 98.5 |  | 99.7928 | 99.7928 | 1.2928
| STDV |  |  |  |  | 0.00044721
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | Hasil Kalibrasi
6 | 125 | 124.7 |  | 125.338 | 125.338 | 0.638 |  |  |  |  | Penunjukan Alat (°C) | Koreksi Pengamatan (°C) |  | Penunjukan sebenarnya (°C) |  | Ketidakpastian
|  | 124.7 |  | 125.338 | 125.338 | 0.638 | [9 empty] | (°C)
|  | 124.7 |  | 125.338 | 125.338 | 0.638 |  |  |  |  | -9 | -0.8226 |  | -9.8226 |  | ± | 0.25892
|  | 124.7 |  | 125.34 | 125.34 | 0.64 |  |  |  |  | 0.7 | -0.491 |  | 0.209 |  | ± | 0.26636
|  | 124.7 |  | 125.34 | 125.34 | 0.64 |  |  |  |  | 25.1 | 0.2864 |  | 25.3864 |  | ± | 0.26582
| Rata-rata | 124.7 |  | 125.3388 | 125.3388 | 0.6388 |  |  |  |  | 49.6 | 0.8846 |  | 50.4846 |  | ± | 0.26726
| STDV |  |  |  |  | 0.0010954 |  |  |  |  | 98.5 | 1.2928 |  | 99.7928 |  | ± | 0.26582
| ESDM = |  |  |  |  | 0.0004899 |  |  |  |  | 124.7 | 0.6388 |  | 125.3388 |  | ± | 0.28322
7 | 150 | 150.9 |  | 151.068 | 151.068 | 0.168 |  |  |  |  | 150.9 | 0.1676 |  | 151.0676 |  | ± | 0.28322
|  | 150.9 |  | 151.068 | 151.068 | 0.168 |  |  |  |  | 201 | -1.6256 |  | 199.3744 |  | ± | 0.26726
|  | 150.9 |  | 151.068 | 151.068 | 0.168 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 150.9 |  | 151.067 | 151.067 | 0.167 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | ± | #DIV/0!
|  | 150.9 |  | 151.067 | 151.067 | 0.167
| Rata-rata | 150.9 |  | 151.0676 | 151.0676 | 0.1676 |  |  |  |  | CMC in (°C)
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772 |  |  |  |  | -30 ~ 0 = | 0.078 | [10 empty] | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495 |  |  |  |  | 0 ~ 250 = | 0.16 | [10 empty] | 250
8 | 200 | 201 |  | 199.374 | 199.374 | -1.626 |  |  |  |  | 300 ~ 400 = | 1.8 | [10 empty] | 400
|  | 201 |  | 199.374 | 199.374 | -1.626
|  | 201 |  | 199.374 | 199.374 | -1.626
|  | 201 |  | 199.375 | 199.375 | -1.625
|  | 201 |  | 199.375 | 199.375 | -1.625
| Rata-rata | 201 |  | 199.3744 | 199.3744 | -1.6256
| STDV |  |  |  |  | 0.00054772
| ESDM = |  |  |  |  | 0.00024495
9 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Rata-rata | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| STDV |  |  |  |  | 0
| ESDM = |  |  |  |  | 0

## REGRESI 24
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.8226 | -9 | 81 | -729 | 6561 | -59049 | 531441 | -4782969 | 43046721 | -387420489 | 3486784401
2 | -0.491 | 0.7 | 0.49 | 0.343 | 0.2401 | 0.16807 | 0.11765 | 0.082354 | 0.057648 | 0.040354 | 0.028248 |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi
3 | 0.2864 | 25.1 | 630.01 | 15813.251 | 396912.6001 | 9962506.2625 | 250058907.189 | 6276478570.4439 | 157539612118.1426 | 3.9542e+12 | 9.9252e+13 |  | (°C) |  | (°C)
4 | 0.8846 | 49.6 | 2460.16 | 122023.936 | 6052387.2256 | 300198406.3898 | 14889840956.9321 | 738536111463.8323 | 3.6631e+13 | 1816916999978862 | 90119083198951552
5 | 1.2928 | 98.5 | 9702.25 | 955671.625 | 94133655.0625 | 9272165023.6562 | 913308254830.1406 | 8.9961e+13 | 8861145015425732 | 8.7282e+17 | 8.5973e+19 | orde 3 | 0 |  | 0
6 | 0.6388 | 124.7 | 15550.09 | 1939096.223 | 241805299.0081 | 30153120786.3101 | 3.7601e+12 | 4.6888e+14 | 58469802628396648 | 7.2912e+18 | 9.0921e+20 |  | 0 |  | 0
7 | 0.1676 | 150.9 | 22770.81 | 3436115.229 | 518509788.0561 | 78243127017.6655 | 1.1807e+13 | 1781659379125128 | 2.6885e+17 | 4.057e+19 | 6.122e+21 |  | 0 |  | 0
8 | -1.6256 | 201 | 40401 | 8120601 | 1632240801 | 328080401001 | 65944160601201 | 13254776280841400 | 2.6642e+18 | 5.3551e+20 | 1.0764e+23 |  | 0 |  | 0
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
11 | [12 empty] | 0 |  | 0
12 | [12 empty] | 0 |  | 0
13 | [12 empty] | 0 |  | 0
14 | [12 empty] | 0 |  | 0
15
16
17
18 | [11 empty] | orde 10 | -10 |  | -0.92652
19 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
20 | [12 empty] | 25 |  | 0.36289
21 | [12 empty] | 50 |  | 0.89941
22 | [12 empty] | 100 |  | 1.0869
23 | [12 empty] | 125 |  | 0.77236
24 | [12 empty] | 150 |  | 0.2085
25 | [12 empty] | 200 |  | -1.5982
26 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
27 | [12 empty] | 0 |  | -0.49174
-0.49174
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99473 | [9 empty] | - Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 3
| R Square | 0.9895
| Adjusted R Square | 0.98162 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 3
| Standard Error | 0.13083 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t² + D t³
| Observations | 8 | [9 empty] | Dengan
[13 empty] | A = | -0.49174 |  | A = | 0
| ANOVA | [11 empty] | B = | 0.040777 |  | B = | 0
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F |  | C = | -0.00026825 |  | C = | 0
| Regression | 3 | (UUT)2: 6.4502; (UUT)3: 2.1501; (UUT)4: 125.6172; (UUT)5: 0.0002061 |  | D = | 1.8354e-07 |  | D = | 0
| Residual | 4 | (UUT)2: 0.068464; (UUT)3: 0.017116 |  | E | 0
| Total | 7 | (UUT)2: 6.5187 |  | F | 0
[13 empty] | G | 0
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  |  | H | 0
| Intercept | -0.49174 | 0.078575 | -6.2582 | 0.0033252 | -0.7099 | -0.27358 | -0.7099 | -0.27358 |  |  |  | I | 0
| X Variable 1 | 0.040777 | 0.0045047 | 9.0522 | 0.0008253 | 0.02827 | 0.053284 | 0.02827 | 0.053284 |  |  |  | J | 0
| X Variable 2 | -0.00026825 | 5.9704e-05 | -4.4931 | 0.01088 | -0.00043402 | -0.00010249 | -0.00043402 | -0.00010249 |  |  |  | K | 0
| X Variable 3 | 1.8354e-07 | 2.0037e-07 | 0.916 | 0.41149 | -3.7277e-07 | 7.3985e-07 | -3.7277e-07 | 7.3985e-07

## regresi PRT
No | Koreksi | UUT | (UUT)2 | (UUT)3 | (UUT)4 | (UUT)5 | (UUT)6 | (UUT)7 | (UUT)8 | (UUT)9 | (UUT)10 | HASIL KALIBRASI :
1 | -0.027 | -40 | 1600 | -64000 | 2560000 | -102400000 | 4096000000 | -163840000000 | 6553600000000 | -262144000000000 | 10485760000000000
2 | -0.01 | -35 | 1225 | -42875 | 1500625 | -52521875 | 1838265625 | -64339296875 | 2251875390625 | -78815638671875 | 2758547353515625 | Pembacaan Alat | Koreksi
3 | 0.004 | -30 | 900 | -27000 | 810000 | -24300000 | 729000000 | -21870000000 | 656100000000 | -19683000000000 | 590490000000000 | (°C) | (°C)
4 | 0.014 | -25 | 625 | -15625 | 390625 | -9765625 | 244140625 | -6103515625 | 152587890625 | -3814697265625 | 95367431640625
5 | 0.021 | -20 | 400 | -8000 | 160000 | -3200000 | 64000000 | -1280000000 | 25600000000 | -512000000000 | 10240000000000 | -40 | -0.029462
6 | 0.024 | -15 | 225 | -3375 | 50625 | -759375 | 11390625 | -170859375 | 2562890625 | -38443359375 | 576650390625 | -35 | -0.0077082
7 | 0.022 | -10 | 100 | -1000 | 10000 | -100000 | 1000000 | -10000000 | 100000000 | -1000000000 | 10000000000 | -30 | 0.0067018
8 | 0.017 | -5 | 25 | -125 | 625 | -3125 | 15625 | -78125 | 390625 | -1953125 | 9765625 | -25 | 0.015376
9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0.019651
10 | -0.011 | 20 | 400 | 8000 | 160000 | 3200000 | 64000000 | 1280000000 | 25600000000 | 512000000000 | 10240000000000 | -15 | 0.020625
11 | -0.025 | 40 | 1600 | 64000 | 2560000 | 102400000 | 4096000000 | 163840000000 | 6553600000000 | 262144000000000 | 10485760000000000 | -10 | 0.019195
12 | -0.036 | 60 | 3600 | 216000 | 12960000 | 777600000 | 46656000000 | 2799360000000 | 167961600000000 | 10077696000000000 | 6.0466e+17 | -5 | 0.016082
13 | -0.044 | 80 | 6400 | 512000 | 40960000 | 3276800000 | 262144000000 | 20971520000000 | 1677721600000000 | 1.3422e+17 | 1.0737e+19 | 0 | 0.011859
14 | -0.049 | 100 | 10000 | 1000000 | 100000000 | 10000000000 | 1000000000000 | 100000000000000 | 10000000000000000 | 1e+18 | 1e+20 | 20 | -0.008623
15 | -0.052 | 120 | 14400 | 1728000 | 207360000 | 24883200000 | 2985984000000 | 358318080000000 | 42998169600000000 | 5.1598e+18 | 6.1917e+20 | 40 | -0.026005
16 | -0.052 | 140 | 19600 | 2744000 | 384160000 | 53782400000 | 7529536000000 | 1054135040000000 | 1.4758e+17 | 2.0661e+19 | 2.8925e+21 | 60 | -0.037375
17 | -0.051 | 160 | 25600 | 4096000 | 655360000 | 104857600000 | 16777216000000 | 2684354560000000 | 4.295e+17 | 6.8719e+19 | 1.0995e+22 | 80 | -0.044212
18 | -0.049 | 180 | 32400 | 5832000 | 1049760000 | 188956800000 | 34012224000000 | 6122200320000000 | 1.102e+18 | 1.9836e+20 | 3.5705e+22 | 100 | -0.04842
19 | -0.045 | 200 | 40000 | 8000000 | 1600000000 | 320000000000 | 64000000000000 | 12800000000000000 | 2.56e+18 | 5.12e+20 | 1.024e+23 | 120 | -0.051011
20 | -0.039 | 225 | 50625 | 11390625 | 2562890625 | 576650390625 | 129746337890625 | 29192926025390624 | 6.5684e+18 | 1.4779e+21 | 3.3253e+23 | 140 | -0.05213
21 | -0.032 | 250 | 62500 | 15625000 | 3906250000 | 976562500000 | 244140625000000 | 61035156250000000 | 1.5259e+19 | 3.8147e+21 | 9.5367e+23 | 160 | -0.051552
22 | -0.025 | 275 | 75625 | 20796875 | 5719140625 | 1572763671875 | 432510009765625 | 1.1894e+17 | 3.2709e+19 | 8.9949e+21 | 2.4736e+24 | 180 | -0.049159
23 | -0.018 | 300 | 90000 | 27000000 | 8100000000 | 2430000000000 | 729000000000000 | 2.187e+17 | 6.561e+19 | 1.9683e+22 | 5.9049e+24 | 200 | -0.045169
24 | -0.012 | 325 | 105625 | 34328125 | 11156640625 | 3625908203125 | 1178420166015625 | 3.8299e+17 | 1.2447e+20 | 4.0453e+22 | 1.3147e+25 | 225 | -0.038739
25 | -0.008 | 350 | 122500 | 42875000 | 15006250000 | 5252187500000 | 1838265625000000 | 6.4339e+17 | 2.2519e+20 | 7.8816e+22 | 2.7585e+25 | 250 | -0.031765
26 | -0.006 | 375 | 140625 | 52734375 | 19775390625 | 7415771484375 | 2780914306640625 | 1.0428e+18 | 3.9107e+20 | 1.4665e+23 | 5.4994e+25 | 275 | -0.024924
27 | -0.006 | 400 | 160000 | 64000000 | 25600000000 | 10240000000000 | 4096000000000000 | 1.6384e+18 | 6.5536e+20 | 2.6214e+23 | 1.0486e+26 | 300 | -0.018327
[12 empty] | 325 | -0.012157
[12 empty] | 350 | -0.0075615
[12 empty] | 375 | -0.0062354
[12 empty] | 400 | -0.0059583
FOR CELCIUS (°C) | SUMMARY OUTPUT
- Ketidakpastian pengukuran suhu tiap titik ukur pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 2
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99796 | [9 empty] | Hasil Kalibrasi berdasarkan persamaan regresi orde 10
| R Square | 0.99592 | [9 empty] | Koreksi = A + B t + C t2 + D t3 + E t4 + F t5 + G t6 + H t7 + I t8 + J t9 + K t10
| Adjusted R Square | 0.99337 | [9 empty] | Dengan
| Standard Error | 0.0020633 | [9 empty] | A = | 0.011859
| Observations | 27 | [9 empty] | B = | -0.00092367
[12 empty] | C = | -1.3044e-05
| ANOVA | [10 empty] | D = | 5.2164e-07
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F | E = | -6.9589e-09
| Regression | 10 | (UUT)2: 0.016631; (UUT)3: 0.0016631; (UUT)4: 390.6484; (UUT)5: 3.7391e-17 | F = | 5.0739e-11
| Residual | 16 | (UUT)2: 6.8116e-05; (UUT)3: 4.2572e-06 | G = | -2.2e-13
| Total | 26 | (UUT)2: 0.016699 | H = | 5.7385e-16
[12 empty] | I = | -8.6388e-19
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  |  | J = | 6.6122e-22
| Intercept | 0.011859 | 0.0010883 | 10.8969 | 8.2086e-09 | 0.0095523 | 0.014167 | 0.0095523 | 0.014167 |  |  | K = | -1.7762e-25
| X Variable 1 | -0.00092367 | 5.1031e-05 | -18.1 | 4.433e-12 | -0.0010318 | -0.00081549 | -0.0010318 | -0.00081549
| X Variable 2 | -1.3044e-05 | 2.0816e-06 | -6.2666 | 1.1245e-05 | -1.7457e-05 | -8.6317e-06 | -1.7457e-05 | -8.6317e-06
| X Variable 3 | 5.2164e-07 | 2.9169e-08 | 17.8837 | 5.3276e-12 | 4.5981e-07 | 5.8348e-07 | 4.5981e-07 | 5.8348e-07
| X Variable 4 | -6.9589e-09 | 9.2405e-10 | -7.5309 | 1.2036e-06 | -8.9178e-09 | -5e-09 | -8.9178e-09 | -5e-09
| X Variable 5 | 5.0739e-11 | 1.5902e-11 | 3.1908 | 0.0056871 | 1.7029e-11 | 8.4449e-11 | 1.7029e-11 | 8.4449e-11
| X Variable 6 | -2.2e-13 | 1.31e-13 | -1.6794 | 0.1125 | -4.9771e-13 | 5.7714e-14 | -4.9771e-13 | 5.7714e-14
| X Variable 7 | 5.7385e-16 | 5.9612e-16 | 0.96263 | 0.35006 | -6.8988e-16 | 1.8376e-15 | -6.8988e-16 | 1.8376e-15
| X Variable 8 | -8.6388e-19 | 1.5385e-18 | -0.56151 | 0.58223 | -4.1253e-18 | 2.3976e-18 | -4.1253e-18 | 2.3976e-18
| X Variable 9 | 6.6122e-22 | 2.1123e-21 | 0.31303 | 0.7583 | -3.8167e-21 | 5.1391e-21 | -3.8167e-21 | 5.1391e-21
| X Variable 10 | -1.7762e-25 | 1.1995e-24 | -0.14808 | 0.88413 | -2.7205e-24 | 2.3652e-24 | -2.7205e-24 | 2.3652e-24
FOR FARENHEIT (°F) | SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99796
| R Square | 0.99592
| Adjusted R Square | 0.99337
| Standard Error | 0.003714
| Observations | 27
ANOVA
|  | df | (UUT)2: SS; (UUT)3: MS; (UUT)4: F; (UUT)5: Significance F
| Regression | 10 | (UUT)2: 0.053884; (UUT)3: 0.0053884; (UUT)4: 390.6484; (UUT)5: 3.7391e-17
| Residual | 16 | (UUT)2: 0.0002207; (UUT)3: 1.3793e-05
| Total | 26 | (UUT)2: 0.054105
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | 0.036781 | 0.0016308 | 22.5542 | 1.4887e-13 | 0.033324 | 0.040238 | 0.033324 | 0.040238
| X Variable 1 | 0.00021895 | 7.6665e-05 | 2.8559 | 0.011441 | 5.6424e-05 | 0.00038147 | 5.6424e-05 | 0.00038147
| X Variable 2 | -3.1814e-05 | 1.2962e-06 | -24.5435 | 3.9907e-14 | -3.4561e-05 | -2.9066e-05 | -3.4561e-05 | -2.9066e-05
| X Variable 3 | 3.7151e-07 | 4.0523e-08 | 9.1677 | 9.0731e-08 | 2.856e-07 | 4.5741e-07 | 2.856e-07 | 4.5741e-07
| X Variable 4 | -2.1658e-09 | 5.1627e-10 | -4.1951 | 0.0006855 | -3.2603e-09 | -1.0714e-09 | -3.2603e-09 | -1.0714e-09
| X Variable 5 | 7.4583e-12 | 3.2496e-12 | 2.2951 | 0.035585 | 5.6939e-13 | 1.4347e-11 | 5.6939e-13 | 1.4347e-11
| X Variable 6 | -1.5843e-14 | 1.1604e-14 | -1.3653 | 0.19104 | -4.0443e-14 | 8.7564e-15 | -4.0443e-14 | 8.7564e-15
| X Variable 7 | 2.0709e-17 | 2.4664e-17 | 0.83964 | 0.41348 | -3.1576e-17 | 7.2994e-17 | -3.1576e-17 | 7.2994e-17
| X Variable 8 | -1.588e-20 | 3.0915e-20 | -0.51367 | 0.61451 | -8.1416e-20 | 4.9657e-20 | -8.1416e-20 | 4.9657e-20
| X Variable 9 | 6.2867e-24 | 2.11e-23 | 0.29795 | 0.76958 | -3.8443e-23 | 5.1017e-23 | -3.8443e-23 | 5.1017e-23
| X Variable 10 | -8.9546e-28 | 6.0472e-27 | -0.14808 | 0.88413 | -1.3715e-26 | 1.1924e-26 | -1.3715e-26 | 1.1924e-26

## Database
Hart Scientific (24-9-2020) |  |  | Ketidakpastian Standar in Celcius | [7 empty] | Bath |  |  | Block Calibrator |  | Block Calibrator Techne CE350 |  |  |  | Thermohygrometer (23-11-2022) | [5 empty] | CMC in Celcius (21-10-2020): |  |  |  | Alat Standar:
No | Koreksi | UUT | Burn Engr (17-12-2019) |  |  |  | Hart Scientific (24-9-2020) |  |  |  | Media | Titik Ukur (°C) | Ketidakpastian | Suhu (°C) | Ketidakpastian | Suhu (°C) |  |  | Ketidakpastian | Suhu | Koreksi | U95 | Kelembaban | Koreksi | U95 | Rentang Ukur |  |  | CMC | Merek | Nama Alat | No. Seri | Resolusi | Tertelusur
1 | -0.027 | -40 | -40 | ~ | 0 | 0.02 | -40 | ~ | 0 | 0.05 |  |  |  | 30 | 0.7 | 50 | ~ | 100 | 0.7 | °C | °C | °C | %Rh | %Rh | %Rh | -30 | ~ | 0 | 0.078 | Hart Scientific | Termometer Digital (PRT) | 5628/0514 | 0.001 | SI melalui BSN SNSU
2 | -0.01 | -35 | 0 | ~ | 500 | 0.07 | 0 | ~ | 250 | 0.031 | Media Halo Karbon | -30 | 0 | 50 | 0.7 | 150 | ~ | 350 | 1.1 | 20 | 0 | 0.79 | 40 | 4 | 3.4 | 0 | ~ | 250 | 0.16 | Burn Engr | Termometer Digital (PRT) | 3925/496170 | 0.001 | SI melalui BSN SNSU
3 | 0.004 | -30 |  |  |  |  | 250 | ~ | 400 | 0.08 |  | -20 | 0.02 | 75 | 0.7 |  |  |  |  | 25 | 1 | 0.79 | 45 | 2 | 3.4 | 300 | ~ | 400 | 1.8
4 | 0.014 | -25 | [9 empty] | -10 | 0.03 | 100 | 0.7 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0.79 | 50 | 1 | 3.4
5 | 0.021 | -20 | [9 empty] | 0 | 0.02 | 150 | 1 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0.79 | 55 | 0 | 3.4
6 | 0.024 | -15 | [9 empty] | 10 | 0.04 | 200 | 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0.79 | 60 | -2 | 3.4
7 | 0.022 | -10 | [8 empty] | Media Air | 10 | 0.02 | 250 | 1
8 | 0.017 | -5 | [9 empty] | 25 | 0.01 | 300 | 1
9 | 0.008 | 0 | [9 empty] | 50 | 0.03
10 | -0.011 | 20 | [9 empty] | 75 | 0.04
11 | -0.025 | 40 | [9 empty] | 90 | 0.03
12 | -0.036 | 60 | [8 empty] | Silikon Rendah | 30 | 0.05
13 | -0.044 | 80 | [9 empty] | 50 | 0.11
14 | -0.049 | 100 | [9 empty] | 70 | 0.01
15 | -0.052 | 120 | [9 empty] | 100 | 0.01
16 | -0.052 | 140 | [9 empty] | 110 | 0.02
17 | -0.051 | 160 | [8 empty] | Silikon Tinggi | 100 | 0.03
18 | -0.049 | 180 | [9 empty] | 150 | 0.1
19 | -0.045 | 200 | [9 empty] | 200 | 0.03
20 | -0.039 | 225 | [9 empty] | 250 | 0.13
21 | -0.032 | 250 | [9 empty] | 260 | 0.04
22 | -0.025 | 275
23 | -0.018 | 300
24 | -0.012 | 325
25 | -0.008 | 350
26 | -0.006 | 375
27 | -0.006 | 400